- 附件：报价文件格式

2025年度材料检测部7个驻地试验室外部采购仪器设备

检定/校准服务

（采购项目编号：SCJTWC20250131）

报

价

文

件

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目  录

一、报价函	2

二、报价清单说明	3

三、法定代表人身份证明或授权委托书	49

四、供应商证明材料	51

- 报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1、我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票£  普票£，税率为   %）。

- 2、项目负责人姓名：    ；年龄：   岁 ，职称：     ，职（执）业证书：        。

- 3、工期：在接到甲方通知后，5个历日天内完成检定/校准工作，并在15个工作日内提供有效的检定/校准证书。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照询价文件规定的主要人员及其他主要人员最低要求派遣人员，经你方审批后作为派驻本项目的主要人员且不进行更换。如我方拟派遣的人员不满足询价文件要求，你方有权取消我方中标资格；

（5）我方拟投入设备能够完全满足本采购项目要求。

5、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年    月    日

- 二、报价清单说明

- （一）报价清单说明

1、本次报价包含供应商为完成本合同约定服务工作所需的人工、材料、机械、设备、交通、食宿、税费、保险等一切费用。

2、“报价清单”为通用表格，投标供应商应根据本采购项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。

4、报价清单中所列检定/校准数量为预估数量，仅作为报价文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

5、报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。报价清单中的细目填入的单价或价格，只允许有一个报价。单价×数量结果保留为整数。

- （二）报价清单

| 序号 | 设备名称 | 计量溯源参数 | 技术要求及允许误差 | 预估数量（项） | 单价限价（元/项） | 单价报价（元/项） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 温度偏差（检校点：40℃、60℃、100℃、105℃、110℃、130℃、150℃、170℃、180℃）根据实际需求选择校准点 | ±2℃ | 30 | 60 |  |  |
| 2 |  | 温度均匀度 | 2℃ | 30 | 60 |  |  |
| 3 |  | 温度波动度 | ±0.5℃ | 30 | 60 |  |  |
| 4 | 多功能电动击实仪 | 外观及通用技术要求 | 符合要求 | 6 | 26 |  |  |
| 5 |  | 计数* | 计数准确，无漏数缺陷 | 6 | 26 |  |  |
| 6 |  | 击实锤质量* | （4500±5）g（重型）；（2500±5）g（轻型） | 6 | 26 |  |  |
| 7 |  | 击实锤锤底直径* | （50±0.5）mm | 6 | 26 |  |  |
| 8 |  | 击实锤落高* | （450±2）mm（重型）；（300±2）mm（轻型） | 6 | 26 |  |  |
| 9 |  | 试筒内径 | 10cm/15.2cm | 6 | 26 |  |  |
| 10 |  | 试筒高 | 12.7cm/17cm | 6 | 26 |  |  |
| 11 |  | 垫板高度 | 50cm | 6 | 26 |  |  |
| 12 | 多功能路面材料强度试验仪 | 测力计相对误差*（5t检校点：0、5kN、10kN、15kN、20kN、30kN、40kN、50kN；10t检校点：0、10kN、20kN、40kN、60kN、80kN、100kN） （测力环：7.5kN、15kN、30kN、60kN、100kN、150kN）根据实际需求选择测力环 | 当测量力＞2.5%～max范围，相对误差≤1.0% | 6 | 60 |  |  |
| 13 |  | 贯入杆头直径* | （50±0.05）mm | 6 | 60 |  |  |
| 14 |  | 托盘上升速率*（1mm/min、2mm/min、50mm/min） | 1mm/min～1.25mm/min | 6 | 60 |  |  |
| 15 | 多功能路面材料强度试验仪力值传感器 | 重复性 | 0.5% | 8 | 135 |  |  |
| 16 |  | 最大允许误差 | ±0.5%；±1% | 8 | 135 |  |  |
| 17 | 多功能路面材料强度试验仪位移传感器 | 示值误差 | ±0.1%FS、±0.5% | 6 | 135 |  |  |
| 18 | 表面振动击压实试验仪 | 振动频率 | （30～50）Hz | 6 | 38 |  |  |
| 19 |  | 激振力 | （10～80）kN | 6 | 38 |  |  |
| 20 |  | 夯与振动电机总重产生的静压力 | ＞18kPa | 6 | 38 |  |  |
| 21 |  | 夯板尺寸 | 厚：15～40mm；直径：（275～278）mm，（147～150）mm | 6 | 38 |  |  |
| 22 |  | 试筒尺寸 | 容积14200cm3，内径280mm；容积2830cm3，内径152mm | 6 | 38 |  |  |
| 23 | 电动脱模器 | 外观检查* | 外观、铭牌、安装是否端正牢固、操作是否灵活方便、传动装置灵活，有无缺油均符合要求 | 1 | 38 |  |  |
| 24 |  | 顶板孔径 | 大型（154±1）mm；小型（102±1）mm | 1 | 38 |  |  |
| 25 |  | 托盘直径 | 大型（151±1）mm；小型（99±1）mm | 1 | 38 |  |  |
| 26 |  | 托盘的中心与上升轴中心的同心度 | 托盘能否水平居中放置于上升轴上 | 1 | 38 |  |  |
| 27 | 数显液塑限联合测定仪 | 外观* | 符合要求 | 6 | 30 |  |  |
| 28 |  | 运行状况* | 符合要求 | 6 | 30 |  |  |
| 29 |  | 圆锥体质量* | （100±0.2）g；（76±0.2）g | 6 | 30 |  |  |
| 30 |  | 圆锥锥尖角度* | （30±0.2）° | 6 | 30 |  |  |
| 31 |  | 盛土杯尺寸* | 大杯内径（50±0.5）mm、深（40～50mm；小杯内径（40±0.5）mm，深（30～40）mm | 6 | 30 |  |  |
| 32 |  | 测量时间* | （5±0.1）s | 6 | 30 |  |  |
| 33 |  | 测量误差 | ≤2% | 6 | 30 |  |  |
| 34 | 土壤筛 | 任意筛孔尺寸最大偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 6 | 60 |  |  |
| 35 |  | 尺寸平均偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 6 | 60 |  |  |
| 36 |  | 金属丝直径 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 6 | 60 |  |  |
| 37 | 取土环刀 | 外观 | 应光滑平整，无明显的变形，无缺损 | 6 | 8 |  |  |
| 38 |  | 环刀内径（60-80）mm | 内径最大允许误差±0.1% | 6 | 8 |  |  |
| 39 |  | 环刀高度（20-54）mm | 高度最大允许误差±0.2% | 6 | 8 |  |  |
| 40 |  | 环刀壁厚 | （1.5～2.2）mm | 6 | 8 |  |  |
| 41 |  | 环刀体积 | 以实测数据为准 | 6 | 8 |  |  |
| 42 | CBR试验装置（试筒、荷载板、多孔板） | 外观 | 贯入杆、试简、荷载板、百分表支撑架、透水板等外观完好，不应有碰伤、显著的划痕及影响仪器准确的其他缺陷 | 63 | 26 |  |  |
| 43 |  | 套环高度 | （50±0.5）mm | 63 | 26 |  |  |
| 44 |  | 试筒 | 内径（152±0.2）m，高度（170±1.0）mm | 63 | 26 |  |  |
| 45 |  | 简内垫块 | 直径（151±0.2）mm，高度（50±0.5）mm | 63 | 26 |  |  |
| 46 |  | 荷载板* | 内直径（52±0.2）mm，外直径（150±0.2）mm；每块质量（1250±5）g，沿直径分为两个半圆块，共4块 | 63 | 26 |  |  |
| 47 | 比重瓶 | 容积示值误差 | 50mL：±0.10mL；100mL：±0.20mL | 10 | 30 |  |  |
| 48 | 百分表 | 外观* | 符合要求 | 80 | 5 |  |  |
| 49 |  | 各部分相互作用* | 符合要求 | 80 | 5 |  |  |
| 50 |  | 指针与刻度盘的相互位置 | 符合要求 | 80 | 5 |  |  |
| 51 |  | 指针末端宽度和刻线宽度 | 指针末端宽度和刻线宽度一致；分度值（0.01mm，0.1mm）：刻线宽度（0.15～0.25）mm，分度值（0.001mm，0.002mm）：刻线宽度（0.10～0.20）mm | 80 | 5 |  |  |
| 52 |  | 测头测量面的表面粗糙度 | 钢质测头≤Ra0.1，硬质合金测头≤Ra0.2 | 80 | 5 |  |  |
| 53 |  | 指示表的行程 | 指针式行程超过测量范围上限，超过量≥0.5mm；数显式行程超过测量范围上限，超过量≥0.5mm | 80 | 5 |  |  |
| 54 |  | 示值漂移* | 数显式：≤1分辨力/h | 80 | 5 |  |  |
| 55 |  | 测量力（N） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 80 | 5 |  |  |
| 56 |  | 示值变动性*，测杆径向受力对示值影响* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 80 | 5 |  |  |
| 57 |  | 示值误差*，回程误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 80 | 5 |  |  |
| 58 | 千分表 | 外观* | 符合要求 | 5 | 5 |  |  |
| 59 |  | 各部分相互作用* | 符合要求 | 5 | 5 |  |  |
| 60 |  | 指针与刻度盘的相互位置 | 符合要求 | 5 | 5 |  |  |
| 61 |  | 指针末端宽度和刻线宽度 | 指针末端宽度和刻线宽度一致；分度值（0.001mm，0.002mm）：刻线宽度（0.10～0.20）mm | 5 | 5 |  |  |
| 62 |  | 测头测量面的表面粗糙度 | 钢质测头≤Ra0.1，硬质合金测头≤Ra0.2 | 5 | 5 |  |  |
| 63 |  | 指示表的行程 | 指针式行程超过测量范围上限，超过量≥0.05mm；数显式行程超过测量范围上限，超过量≥0.5mm | 5 | 5 |  |  |
| 64 |  | 示值漂移* | 数显式：≤1分辨力/h | 5 | 5 |  |  |
| 65 |  | 测量力（N） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 5 |  |  |
| 66 |  | 示值变动性*，测杆径向受力对示值影响* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 5 |  |  |
| 67 |  | 示值误差*，回程误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 5 |  |  |
| 68 | 干湿温度计 | 温度示值误差（检校点：15℃、20℃、23℃、30℃） | ±2℃ | 98 | 45 |  |  |
| 69 |  | 20℃湿度示值误差（检校点：40%RH、50%RH、60%RH、80%RH、90%RH、95%RH） | ±5%RH（40%RH～70%RH）；±7%RH（40%RH以下或70%RH以上） | 98 | 45 |  |  |
| 70 | 新标准方孔砂石筛 | 任意筛孔尺寸最大偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 65 | 6 |  |  |
| 71 |  | 尺寸平均偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 65 | 6 |  |  |
| 72 |  | 筛框直径 | （4.75～37.5）mm试验筛筛框直径为300mm，53mm及以上孔径试验筛筛框直径应不小于 300mm | 65 | 6 |  |  |
| 73 |  | 金属丝直径（2.36mm及以下孔径试验筛应采用金属丝编织网试验筛，4.75mm及以上孔径试验筛应采用金属穿孔板试验筛） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 65 | 6 |  |  |
| 74 | 新标准方孔石子筛 | 任意筛孔尺寸最大偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 126 | 6 |  |  |
| 75 |  | 尺寸平均偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 126 | 6 |  |  |
| 76 |  | 筛框直径 | （4.75～37.5）mm试验筛筛框直径为300mm，53mm及以上孔径试验筛筛框直径应不小于 300mm | 126 | 6 |  |  |
| 77 |  | 金属丝直径（2.36mm及以下孔径试验筛应采用金属丝编织网试验筛，4.75mm及以上孔径试验筛应采用金属穿孔板试验筛） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 126 | 6 |  |  |
| 78 | 震击式标准振筛机 | 摇振次数 | （255±35）次/min | 6 | 45 |  |  |
| 79 |  | 振击次数 | （150±10）次/min | 6 | 45 |  |  |
| 80 |  | 回转半径 | （12.5±1）mm | 6 | 45 |  |  |
| 81 | 砂当量试验仪 | 外观检查* | 符合要求 | 5 | 45 |  |  |
| 82 |  | 振荡器振荡频率 | 振荡频率：（180±2）次/min；振幅：（200±10.0）mm；振荡时间：（30±1）s；振荡距离：（203±1）mm | 5 | 45 |  |  |
| 83 |  | 试筒 | 内径*：（32±0.25）mm；外径：（40±0.5）mm；高度：（420±0.25）mm；液面控制线位置高度*（100±0.25）mm 和（380±0.25）mm；高度标尺示值误差*±0.2mm；标尺刻度相对误差*±2% | 5 | 45 |  |  |
| 84 |  | 冲洗管 | 内径：（4±0.2）mm；外径：（6±0.5）mm；尖头内径：（3±0.2）mm；冲洗孔直径：（1±0.1）mm | 5 | 45 |  |  |
| 85 |  | 配重活塞 | 质量*（1000±5）g ；底座直径*（25±0.1）mm；活塞杆长度*（440±0.25）mm；套筒上部圆柱体厚度*（10±0.1）mm，直径60mm；活塞杆与底座的垂直度偏差*：≤2mm；高度标尺示值误差±0.2mm；标尺刻度相对误差±2%；活塞杆与底座的垂直度偏差≤2mm | 5 | 45 |  |  |
| 86 |  | 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 5 | 45 |  |  |
| 87 | 箱式电阻炉 | 炉温偏差（检校点：800℃、950℃、1000℃） | ±10℃或满足客户要求 | 6 | 53 |  |  |
| 88 |  | 炉温均匀性 | （300～750）℃：±10℃；（750～1200）℃：±15℃ | 6 | 53 |  |  |
| 89 |  | 炉温稳定度 | ±10℃ | 6 | 53 |  |  |
| 90 |  | 炉内最大温差 | ±10℃或满足客户要求 | 6 | 53 |  |  |
| 91 | 碎石针状规准仪 | 针状规准仪规准柱高度基本尺寸及极限偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 7 | 60 |  |  |
| 92 |  | 针状规准仪相邻规准柱间距基本尺寸及极限偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 7 | 60 |  |  |
| 93 | 碎石片状规准仪 | 片状规准仪钢板基板厚度 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 7 | 45 |  |  |
| 94 |  | 片状规准仪规准孔宽度基本尺寸及极限偏差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 7 | 45 |  |  |
| 95 |  | 片状规准仪钢板基板厚度 | 3mm | 7 | 45 |  |  |
| 96 | 压碎值仪 | 外观* | 符合要求 | 11 | 8 |  |  |
| 97 |  | 试筒内径 | 行标：（150.0±0.3）mm；国标：（152±1）mm | 11 | 8 |  |  |
| 98 |  | 试筒高度 | 行标：（125～128）mm | 11 | 8 |  |  |
| 99 |  | 试筒壁厚 | 行标：≥12mm；国标：≥10mm | 11 | 8 |  |  |
| 100 |  | 压头直径 | 行标：（149.0±0.2）mm；国标：（149～150）mm | 11 | 8 |  |  |
| 101 |  | 压杆直径 | 行标：（100～149）mm | 11 | 8 |  |  |
| 102 |  | 压柱总长 | 行标：（100～110）mm | 11 | 8 |  |  |
| 103 |  | 压头厚度 | 行标：≥25mm | 11 | 8 |  |  |
| 104 |  | 底板内径 | 国标：（172±1）mm | 11 | 8 |  |  |
| 105 |  | 底板外径 | 行标：（200～220）mm；国标：（182±1）mm | 11 | 8 |  |  |
| 106 |  | 底板厚度 | 行标：厚度（中间部分）（6.4±0.21）mm，边缘厚度（10±0.2）mm | 11 | 8 |  |  |
| 107 |  | 金属棒 | 行标：直径（16±1）mmm，长（600±5）mm | 11 | 8 |  |  |
| 108 |  | 金属筒 | 行标：内径（112.0±1）mm，高（179.5±1）mm，容积1767cm3 | 11 | 8 |  |  |
| 109 |  | 工作表面硬度 | 行标：大于58HRC | 11 | 8 |  |  |
| 110 | 砂子压碎值仪 | 外观检查 | 符合要求 | 6 | 11 |  |  |
| 111 |  | 压杆直径 | （50±0.5）mm | 6 | 11 |  |  |
| 112 |  | 压杆总长 | （75±1）mm | 6 | 11 |  |  |
| 113 |  | 压头厚度 | （20±2）mm | 6 | 11 |  |  |
| 114 |  | 压头直径 | （75～76）mm | 6 | 11 |  |  |
| 115 |  | 试筒内径 | （77±0.3）mm | 6 | 11 |  |  |
| 116 |  | 试筒壁厚 | （10±0.5）mm | 6 | 11 |  |  |
| 117 |  | 试筒高度 | （70±0.5）mm | 6 | 11 |  |  |
| 118 |  | 底板内径 | （97±2）mm | 6 | 11 |  |  |
| 119 |  | 底板外径 | （117±3）mm | 6 | 11 |  |  |
| 120 |  | 工作表面硬度 | 大于65HV | 6 | 11 |  |  |
| 121 | 李氏比重瓶 | 通用技术要求* | 符合要求 | 19 | 11 |  |  |
| 122 |  | 分度值* | 瓶颈（0～1）mL 与（18～24）mL 部分刻线以 0.1mL/刻度线表示 | 19 | 11 |  |  |
| 123 |  | 示值相对误差*(检校点：1mL、18mL、20mL、22mL、24mL) | ≤5% | 19 | 11 |  |  |
| 124 | 细集料亚甲蓝试验搅拌装置 | 转速（检校点：600r/min、400r/min） | 示值误差：（600±60）r/min，（400±40）r/min；示值重复性≤10% | 7 | 38 |  |  |
| 125 |  | 叶轮 | 直径（75±10）mm，叶片3或4个 | 7 | 38 |  |  |
| 126 |  | 设定时间（检校点：5min） | 示值误差≤±10% | 7 | 38 |  |  |
| 127 | 游标卡尺 | 外观* | 符合要求 | 17 | 4 |  |  |
| 128 |  | 各部分相互作用* | 符合要求 | 17 | 4 |  |  |
| 129 |  | 各部分相对位置* | 游标尺刻线与主标尺刻线应平行，无目力可见的倾斜；游标尺标记表面棱边至主标尺标记表面的距离应不大于0.30mm；圆标尺的指针尖端应盖住短标记长度的30%～80%。指针末端与标尺标记表面之间的间隙应不大于0.7mm | 17 | 4 |  |  |
| 130 |  | 标尺标记的宽度和宽度差 | 游标卡尺标尺标记宽度（0.08～0.18）mm，宽度差为0.02mm；带表卡尺和圆标尺标记宽度为（0.10～0.20）mm，宽度差≤0.05mm | 17 | 4 |  |  |
| 131 |  | 测量面的表面粗糙度 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 17 | 4 |  |  |
| 132 |  | 测量面的平面度* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 17 | 4 |  |  |
| 133 |  | 圆弧内量爪的基本尺寸和平行度* | 基本尺寸极限偏差：±0.01mm；平行度＜0.01mm | 17 | 4 |  |  |
| 134 |  | 刀口内量爪的平行度* | 不超过0.01mm | 17 | 4 |  |  |
| 135 |  | 零值误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 17 | 4 |  |  |
| 136 |  | 示值变动性* | 带表卡尺≤分度值的1/2；数显卡尺≤0.01mm | 17 | 4 |  |  |
| 137 |  | 漂移* | 数显卡尺≤1分辨力/1h | 17 | 4 |  |  |
| 138 |  | 示值误差和细分误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 17 | 4 |  |  |
| 139 | 集料磨耗值测定仪 | 外观* | 符合要求 | 2 | 11 |  |  |
| 140 |  | 滚筒内径及长度 | 内径：711mm±5mm | 2 | 11 |  |  |
| 141 |  |  | 内侧长：508mm±5mm | 2 | 11 |  |  |
| 142 |  |  | 壁厚：12.0mm±0.5mm | 2 | 11 |  |  |
| 143 |  |  | 内挡板高度：100mm±5mm | 2 | 11 |  |  |
| 144 |  |  | 两个短轴应在一条轴线上，且轴线与水平倾角不得大于1% | 2 | 11 |  |  |
| 145 |  | 投料口 | 投料口开口宽度：150mm±3mm | 2 | 11 |  |  |
| 146 |  |  | 盖子宽度：约为190mm | 2 | 11 |  |  |
| 147 |  | 隔板 | 隔板向圆筒轴心凸出尺寸：89mm±2mm | 2 | 11 |  |  |
| 148 |  |  | 厚度：25mm±1mm | 2 | 11 |  |  |
| 149 |  |  | 端面离圆筒内侧间隙不大于2.5mm | 2 | 11 |  |  |
| 150 |  | 滚筒转速 | （30～33）r/min | 2 | 11 |  |  |
| 151 |  | 转数计数器 | 能自动记录、显示圆筒旋转次数 | 2 | 11 |  |  |
| 152 |  | 钢球 | 单个直径：（45.6～47.6）mm | 2 | 11 |  |  |
| 153 |  |  | 单个质量：（390～445）g | 2 | 11 |  |  |
| 154 |  |  | A组钢球个数及总质量：12个，（5000±25）g；B组钢球个数及总质量：11个，（4580±25）g；C组钢球个数及总质量：8个，（3330±20）g；D组钢球个数及总质量：6个，（2500±15）g | 2 | 11 |  |  |
| 155 | 电子天平 | 外观检查* | 符合要求 | 91 | 15 |  |  |
| 156 |  | 偏载误差* | 试验载荷≥1/3最大称量，载荷在不同位置的示值修正误差应不超过相应载荷最大允许误差 | 91 | 15 |  |  |
| 157 |  | 重复性* | 试验载荷应选择（80%～100%）最大称量，重复性≤相应载荷的最大允许误差 | 91 | 15 |  |  |
| 158 |  | 置零准确度* | 置零误差≤±2.5个分度值 | 91 | 15 |  |  |
| 159 |  | 除皮称量* | 选择1/3最大称量～2/3最大称量的除皮载荷，除皮后各载荷点的示值误差≤相应载荷的最大允许误差 | 91 | 15 |  |  |
| 160 |  | 示值误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 91 | 15 |  |  |
| 161 | 水泥细度负压筛析仪（含试验筛80μm，45μm各一个） | 外观及铭牌 | 符合要求 | 7 | 23 |  |  |
| 162 |  | 压力测量范围 | -6000Pa～0Pa | 7 | 23 |  |  |
| 163 |  | 压力示值误差（检校点：-4000Pa、-6000Pa） | ±250Pa,-6000Pa～-4000Pa范围可调 | 7 | 23 |  |  |
| 164 |  | 时间控制误差（检校点：120s、180s） | 180s内±1.0s | 7 | 23 |  |  |
| 165 |  | 转速 | （30±2）r/min | 7 | 23 |  |  |
| 166 |  | 负压筛网孔尺寸偏差 | 孔径 | 7 | 23 |  |  |
| 167 |  |  | 80μm | 7 | 23 |  |  |
| 168 |  |  | 45μm | 7 | 23 |  |  |
| 169 |  | 负压筛内径尺寸 | 150mm±1mm | 7 | 23 |  |  |
| 170 |  | 喷气嘴上口平面与试验筛网间距 | 2mm～8mm | 7 | 23 |  |  |
| 171 | 全自动比表面积测定仪 | 外观 | 符合要求 | 6 | 15 |  |  |
| 172 |  | 漏气检查 | 3min内液面不下降 | 6 | 15 |  |  |
| 173 |  | 透气圆筒（内径/高） | 内径：（12.70～12.75）mm；高：（55±1）mm | 6 | 15 |  |  |
| 174 |  | 穿孔板 | 直径：（12.65-12.70）mm，厚（1.0±0.1）mm，孔数量 35 个， 孔径 1.0mm | 6 | 15 |  |  |
| 175 |  | 捣器扁平槽 | 捣体直径：（12.68～12.70）mm，宽度（3.0±0.3）mm，捣器底面与穿孔圆板之间距离（15.0±0.5）mm | 6 | 15 |  |  |
| 176 |  | U形压力计底部第一条刻线距底部的距离 | （130～140）mm | 6 | 15 |  |  |
| 177 |  | 第一条刻度线与第二条刻度线的距离 | （15±1）mm | 6 | 15 |  |  |
| 178 |  | 第一条刻度线与第三条刻度线的距离 | （70±1）mm | 6 | 15 |  |  |
| 179 |  | 试料层体积 | 实测值 | 6 | 15 |  |  |
| 180 |  | 标准时间 | 实测值 | 6 | 15 |  |  |
| 181 | 微机控制全自动压力试验机 | 通用技术要求* | 符合要求 | 7 | 15 |  |  |
| 182 |  | 抗折加荷速度* | （50±10）N/s | 7 | 15 |  |  |
| 183 |  | 抗压加荷速度* | （2400±200）N/s | 7 | 15 |  |  |
| 184 |  | 示值相对误差*（抗折检校点：2kN、4kN、6kN、8kN、10kN；抗压检校点：20kN、40kN、60kN、120kN、180kN、240kN、300kN） | ±1.0% | 7 | 15 |  |  |
| 185 |  | 示值重复性* | 1.0% | 7 | 15 |  |  |
| 186 |  | 零点相对误差 | ±0.1% | 7 | 15 |  |  |
| 187 |  | 相对分辨力 | 0.5% | 7 | 15 |  |  |
| 188 |  | 零点漂移* | ±1% | 7 | 15 |  |  |
| 189 |  | 抗折夹具加荷、支撑圆柱长度 | ≥46.0mm | 7 | 15 |  |  |
| 190 |  | 抗折夹具加荷、支撑圆柱直径 | （10.0±0.1）mm | 7 | 15 |  |  |
| 191 |  | 抗折夹具支撑圆柱中心跨距 | （100.0±0.1）mm | 7 | 15 |  |  |
| 192 |  | 抗折夹具支撑圆柱的平行度 | ≤0.1mm | 7 | 15 |  |  |
| 193 |  | 抗压夹具压板宽度 | （40.0±0.1）mm | 7 | 15 |  |  |
| 194 |  | 抗压夹具压板长度 | ＞40.0mm | 7 | 15 |  |  |
| 195 |  | 抗压夹具压板厚度 | ＞10.0mm | 7 | 15 |  |  |
| 196 | 水泥净浆搅拌机 | 公转转速 | 低速（62±5）r/min；高速（125±10）r/min | 8 | 23 |  |  |
| 197 |  | 自转转速 | 慢速（140±5）r/min，快速（285±10）r/min | 8 | 23 |  |  |
| 198 |  | 搅拌时间 | 低速（120±1）s；中停（15±1）s；高速（120±1）s | 8 | 23 |  |  |
| 199 |  | 搅拌叶叶翅直径 | （5～6.5）mm | 8 | 23 |  |  |
| 200 |  | 锅叶间隙 | 叶片与锅壁、叶片与锅底：（1~3）mm | 8 | 23 |  |  |
| 201 |  | 搅拌锅 | 深度：139±2mm；内径：160±1mm；壁厚：≥0.8mm | 8 | 23 |  |  |
| 202 |  | 搅拌叶片总长 | （165±1）mm | 8 | 23 |  |  |
| 203 |  | 搅拌有效长度 | （110±2）mm | 8 | 23 |  |  |
| 204 |  | 搅拌叶片总宽 | （111.0～112.5）mm | 8 | 23 |  |  |
| 205 | 沸煮箱 | 外观* | 符合要求 | 7 | 11 |  |  |
| 206 |  | 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 7 | 11 |  |  |
| 207 |  | 箱体内部尺寸* | 长（410±3）mm ；宽（240±3）mm；高（310±3）mm | 7 | 11 |  |  |
| 208 |  | 电热管距箱底的净距离 | （20～30）mm | 7 | 11 |  |  |
| 209 |  | 时间示值误差*（检校点：30min、180min） | ±5min | 7 | 11 |  |  |
| 210 |  | 加热功能* | （30±5）min 内将水加热至沸腾，保持恒沸至（180±5）min | 7 | 11 |  |  |
| 211 |  | 箱体外表面温度 | ≤60℃ | 7 | 11 |  |  |
| 212 |  | 电热管距箱底的净距离 | （20～30）mm | 7 | 11 |  |  |
| 213 |  | 温度校准点 | 100℃（沸腾温度点） | 7 | 11 |  |  |
| 214 | 雷氏夹测定仪 | 外观* | 符合要求，其中悬丝直径＜0.4mm | 7 | 11 |  |  |
| 215 |  | 弹性标尺和膨胀标尺测量范围和分度值* | ≥±25mm，分度值：0.5mm | 7 | 11 |  |  |
| 216 |  | 标尺刻度相对误差* | 不超过±2% | 7 | 11 |  |  |
| 217 |  | 标尺基线圆弧半径* | 膨胀标尺：（177～179）mm；弹性标尺：（147～149）mm | 7 | 11 |  |  |
| 218 |  | 砝码质量* | （300±0.1）g | 7 | 11 |  |  |
| 219 |  | 模座圆弧半径* | （20～22）mm | 7 | 11 |  |  |
| 220 | 雷氏夹 | 雷氏夹外观* | 符合要求 | 74 | 15 |  |  |
| 221 |  | 弹性* | 针尖距离：（10±1）mm，悬挂砝码后，距离增加（17.5±2.5） mm，去掉后能恢复原状态 | 74 | 15 |  |  |
| 222 |  | 指针几何尺寸* | 长度：（150±1）mm；指针直径：（2.0±0.2）mm | 74 | 15 |  |  |
| 223 |  | 环模几何尺寸* | 壁厚：（0.5±0.05）mm；高：（30±1）mm；内径：（30±1）mm ，开口缝宽：不大于1mm | 74 | 15 |  |  |
| 224 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | 公转转速 | 低速（62±2）r/min，高速（125±3）r/min | 7 | 15 |  |  |
| 225 |  | 自转转速 | 低速（140±2）r/min，高速（285±3）r/min | 7 | 15 |  |  |
| 226 |  | 搅拌时间 | 低速（30±1）s，再低速（30±1）s，高速（30±1）s，停（90±1）s，高速（60±1）s | 7 | 15 |  |  |
| 227 |  | 搅拌叶叶翅 | 宽度：（8±1）mm；厚度：（6±2）mm | 7 | 15 |  |  |
| 228 |  | 锅叶间隙 | 叶片与锅壁、叶片与锅底：（3±1）mm | 7 | 15 |  |  |
| 229 |  | 加砂时间 | ＜15s | 7 | 15 |  |  |
| 230 |  | 加砂完整性 | ≤1g | 7 | 15 |  |  |
| 231 |  | 搅拌锅（深度、内径、壁厚） | 深度：约180mm；内径：约202mm；壁厚：约1.5mm | 7 | 15 |  |  |
| 232 |  | 搅拌叶片 | 总宽度：约135mm；有效长度：约130mm | 7 | 15 |  |  |
| 233 |  | 绝缘性 | 绝缘电阻不小于2MΩ | 7 | 15 |  |  |
| 234 | 水泥胶砂振实台 | 振动60次时间 | （60±2）s | 7 | 15 |  |  |
| 235 |  | 振幅 | （15.0±0.3）mm | 7 | 15 |  |  |
| 236 |  | 水平静止状态盘等效总质量 | （12.57±0.25）kg | 7 | 15 |  |  |
| 237 |  | 台盘总质量(包括摆动臂、模套和锁紧机构) | （13.75±0.25）kg | 7 | 15 |  |  |
| 238 |  | 两根摆动臂及其十字拉肋的总质量 | （2.25±0.25）kg | 7 | 15 |  |  |
| 239 |  | 台盘中心到摆动臂轴中心的距离 | （800±1）mm | 7 | 15 |  |  |
| 240 |  | 台盘的水平度 | 台盘四个角中任一角的高度与其平均高度差不大于1mm | 7 | 15 |  |  |
| 241 |  | 硬度 | 突头和止动器不小于58HRC；凸轮不小于45HRC | 7 | 15 |  |  |
| 242 |  | 绝缘性 | 绝缘电阻不小于2.5MΩ | 7 | 15 |  |  |
| 243 |  | 隔音罩 | 吸音海绵，厚度不低于50mm | 7 | 15 |  |  |
| 244 | 标准恒温恒湿养护箱 | 偏差（温度20.0℃、湿度90.0%RH） | 温度：±2℃；湿度：±3.0%RH | 7 | 60 |  |  |
| 245 |  | 均匀度 | 温度：2.0℃；湿度：5.0%RH | 7 | 60 |  |  |
| 246 |  | 波动度 | 温度：±0.5℃；湿度：±3.0%RH | 7 | 60 |  |  |
| 247 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪 | 通用技术要求* | 符合要求 | 7 | 15 |  |  |
| 248 |  | 标尺* | S尺：测量范围（0-70）mm，分度值1mm，允许误差：±1mm | 7 | 15 |  |  |
| 249 |  | 试杆* | 长（50±1）mm，直径（10±0.05）mm | 7 | 15 |  |  |
| 250 |  | 试针* | 初凝针（50±1）mm，直径（1.13±0.05）mm；终凝针（30±1）mm，直径（5.5±0.05）mm | 7 | 15 |  |  |
| 251 |  | 截顶圆锥体试模* | 顶内径为（65±0.5）mm，底内径（75±0.5）mm，高：（40±0.2）mm | 7 | 15 |  |  |
| 252 |  | 滑动部分总质量* | 滑动杆+试杆（或试针）：（300±1）g | 7 | 15 |  |  |
| 253 |  | 滑动杆偏摆要求* | 最大直径：使用中≤2.0mm，新制造≤1.0mm | 7 | 15 |  |  |
| 254 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 外观* | 符合要求 | 7 | 15 |  |  |
| 255 |  | 跳动部分总质量* | （4.35±0.15）kg | 7 | 15 |  |  |
| 256 |  | 落距* | （10.0±0.2）mm | 7 | 15 |  |  |
| 257 |  | 跳动频率和工作周期* | 1次/s，一个周期25次时间（25±1）s | 7 | 15 |  |  |
| 258 |  | 桌面可刻圆直径 | 桌面直径（300±1）mm，刻圆直径（125±0.5）mm | 7 | 15 |  |  |
| 259 |  | 桌面平面度* | ≤0.10mm | 7 | 15 |  |  |
| 260 |  | 桌面水平度 | ≤0.1% | 7 | 15 |  |  |
| 261 |  | 捣棒 | 直径（20±0.5）mm，长约200mm | 7 | 15 |  |  |
| 262 |  | 截锥圆模几何尺寸* | 高度：（60±0.5）mm，上口内径：（70.0±0.5）mm，下口内径：（100.0±0.5）mm，下口外径：（120.0±0.5）mm | 7 | 15 |  |  |
| 263 | 量水器 | 容量允差 | 分度值0.5mL；A±0.15，B±0.30 | 10 | 23 |  |  |
| 264 | 混凝土标准养护室控制仪 | 偏差（温度20.0℃、湿度95.0%RH） | 温度：±2℃；湿度：±3.0%RH | 8 | 60 |  |  |
| 265 |  | 均匀度 | 温度：2.0℃；湿度：5.0%RH | 8 | 60 |  |  |
| 266 |  | 波动度 | 温度：±0.5℃；湿度：±3.0%RH | 8 | 60 |  |  |
| 267 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | 通用技术要求 | 符合要求 | 7 | 45 |  |  |
| 268 |  | 搅拌叶端与搅拌筒壁间隙 | 不应大于2mm | 7 | 45 |  |  |
| 269 |  | 转动速度误差（检校点：47r/min） | ±1r/min | 7 | 45 |  |  |
| 270 |  | 搅拌时间相对误差 | ±1% | 7 | 45 |  |  |
| 271 | 混凝土磁盘振动台 | 启动时间和余振时间 | 空载启动时间≤2s，停机后余振时间≤5s | 7 | 45 |  |  |
| 272 |  | 振动频率 | （50±2）Hz | 7 | 45 |  |  |
| 273 |  | 振幅 | 空载台面中心点垂直振幅：（0.5±0.02）mm，振幅不均匀度≤20%，满载与空载台面中心点垂直振幅之比≥0.7，振动台侧向水平振幅≤0.1mm | 7 | 45 |  |  |
| 274 |  | 噪声 | ≤0.9dB（A） | 7 | 45 |  |  |
| 275 | 混凝土抗压弹性模量装置（含千分表） | 外观* | 符合要求 | 5 | 15 |  |  |
| 276 |  | 各部分相互作用* | 符合要求 | 5 | 15 |  |  |
| 277 |  | 指针与刻度盘的相互位置 | 符合要求 | 5 | 15 |  |  |
| 278 |  | 指针末端宽度和刻线宽度 | 指针末端宽度和刻线宽度一致；分度值（0.001mm，0.002mm）：刻线宽度（0.10～0.20）mm | 5 | 15 |  |  |
| 279 |  | 测头测量面的表面粗糙度 | 钢质测头≤Ra0.1，硬质合金测头≤Ra0.2 | 5 | 15 |  |  |
| 280 |  | 指示表的行程 | 指针式行程超过测量范围上限，超过量≥0.05mm；数显式行程超过测量范围上限，超过量≥0.5mm | 5 | 15 |  |  |
| 281 |  | 示值漂移* | 数显式：≤1分辨力/h | 5 | 15 |  |  |
| 282 |  | 测量力（N） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 15 |  |  |
| 283 |  | 示值变动性*，测杆径向受力对示值影响* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 15 |  |  |
| 284 |  | 示值误差*，回程误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 15 |  |  |
| 285 | 混凝土直读式含气量测定仪 | 外观 | 符合要求 | 6 | 45 |  |  |
| 286 |  | 指示器* | 模拟式：准确度＜1.5级，量程0.16MPa，分度值≥0.005 MPa； 数字式：准确度＜1.0级，量程0.16MPa，分辨力0.001MPa | 6 | 45 |  |  |
| 287 |  | 量钵容积* | （7±0.02）L | 6 | 45 |  |  |
| 288 |  | 气密性* | 0.15MPa压力下3min内压降不大于0.002MPa | 6 | 45 |  |  |
| 289 | 数显混凝土贯入阻力仪 | 外观* | 符合要求 | 7 | 15 |  |  |
| 290 |  | 贯入测针几何尺寸* | 测头直径（5.05±0.01）mm，（7.98±0.02）mm、（11.28±0.02）mm，工作长度 100mm，距贯入端面25mm 处有环形标记 | 7 | 15 |  |  |
| 291 |  | 试样筒几何尺寸* | 上口直径（160～160.6）mm，下口直径（150～150.6）mm，内腔高度（150±0.3）mm | 7 | 15 |  |  |
| 292 |  | 测力系统量程和分度值 | 最大量程≥1000N，指针式最小分度值5N；数显式分辨力0.1N | 7 | 15 |  |  |
| 293 |  | 测力系统示值误差*(检校点：200N、400N、600N、800N、1000N) | ±10N | 7 | 15 |  |  |
| 294 |  | 测力系统示值重复性误差* | ≤5N | 7 | 15 |  |  |
| 295 |  | 测力系统回零误差* | 绝对值指针式≤10N，数显式≤2N | 7 | 15 |  |  |
| 296 |  | 加荷装置 | 电动（10±2）s 内贯入砂浆（25±2）mm；手动贯入深度≥25mm | 7 | 15 |  |  |
| 297 | 全自动压膜脱膜抗渗透试验机 | 铭牌和外观 | 符合要求 | 8 | 23 |  |  |
| 298 |  | 系统通畅性 | 系统供水管道畅通无堵塞 | 8 | 23 |  |  |
| 299 |  | 系统密封性 | 系统应在公称压力作用下保持30min,混凝土渗透仪的管路及各部件无泄漏 | 8 | 23 |  |  |
| 300 |  | 压力示值误差（检校点：0.1MPa、0.3MPa、0.5MPa、0.7MPa、0.9MPa、1.1MPa、1.3MPa） | 示值与标准值之差不超过±0.02MPa | 8 | 23 |  |  |
| 301 |  | 压力设定值误差 | 设定值与标准值之差不超过±0.015MPa | 8 | 23 |  |  |
| 302 |  | 压力保持误差 | 标准压力值偏离压力设定值不超过±0.05MPa | 8 | 23 |  |  |
| 303 |  | 试模尺寸 | 上口内径：（175±1）mm，下口内径：（185±1）mm，高度：（150±1）mm | 8 | 23 |  |  |
| 304 | 卧轴式砂浆搅拌机 | 外观检查 | 仪器应有铭牌，标明仪器名称、型号规格、出厂编号、出厂日期、制造厂、合格证、使用说明书等 | 6 | 23 |  |  |
| 305 |  | 搅拌锅转速* | （60±2）r/min | 6 | 23 |  |  |
| 306 |  | 搅拌叶转速* | （80±4）r/min | 6 | 23 |  |  |
| 307 |  | 搅拌工作时间* | ≥120s，±1s | 6 | 23 |  |  |
| 308 |  | 搅拌叶与搅拌锅底、锅壁间隙* | （2±0.5）mm | 6 | 23 |  |  |
| 309 |  | 筒内径 | （380±2）mm | 6 | 23 |  |  |
| 310 |  | 筒深 | （250±2）mm | 6 | 23 |  |  |
| 311 |  | 绝缘电阻* | ＞2MΩ | 6 | 23 |  |  |
| 312 | 砂浆稠度仪 | 试锥连同滑杆质量 | （300±2）g | 7 | 23 |  |  |
| 313 |  | 试锥 | 圆锥角（30±0.2）°，试锥高度（145±0.5）mm，锥底直径（75±0.5）mm，表面粗糙度Ra1.6μm | 7 | 23 |  |  |
| 314 |  | 指示装置 | （0～145）mm 或（0～229.3）cm3，最小分度值≤1mm或0.1cm3，示值误差≤±0.5mm，示值重复性≤0.5mm | 7 | 23 |  |  |
| 315 |  | 捣棒 | 直径10mm，长350mm，端部半球形磨圆 | 7 | 23 |  |  |
| 316 |  | 圆锥体试模 | 上口内径（150±0.5）mm，深度（180±0.2）mm | 7 | 23 |  |  |
| 317 | 自密实混凝土扩展度测定仪 | 边长 | ≥1m | 5 | 38 |  |  |
| 318 |  | 同心圆直径 | （0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9）m | 5 | 38 |  |  |
| 319 |  | 挠度 | ＜3mm | 5 | 38 |  |  |
| 320 | 水泥砂浆保水率试验装置 | 试模尺寸 | 内径100mm，高25mm | 5 | 38 |  |  |
| 321 |  | 重物质量 | 2kg | 5 | 38 |  |  |
| 322 |  | 金属滤网 | 网格尺寸45μm，圆形，直径（110±1）mm | 5 | 38 |  |  |
| 323 | 水泥净浆流动度试验仪 | 锥体尺寸 | 上口直径178mm，下口直径12.7mm，锥高度192mm，锥上口高度76mm，下口高度38mm | 6 | 38 |  |  |
| 324 |  | 水流出时间 | （8.0±0.2）s | 6 | 38 |  |  |
| 325 |  | 锥体容积 | （1725±5）mL | 6 | 38 |  |  |
| 326 | 电子计重台秤 | 通用技术要求* | 计量的安全性、扩展指示装置、多指示装置、计量法制标志和计量器具标识均符合要求 | 8 | 23 |  |  |
| 327 |  | 置零准确度及除皮准确度* | ±0.25e，e通常是10倍的分度值 | 8 | 23 |  |  |
| 328 |  | 偏载* | 同一载荷在不同位置的示值误差≥相应载荷最大允许误差 | 8 | 23 |  |  |
| 329 |  | 重复性* | 同一载荷多次称量结果的差值≤相应载荷最大允许误差的绝对值 | 8 | 23 |  |  |
| 330 |  | 鉴别阈* | 轻缓放上或取下1.4倍实际分度值附加砝码，秤的示值应发生明显改变 | 8 | 23 |  |  |
| 331 |  | 称量*，除皮后的称量* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 8 | 23 |  |  |
| 332 | 钢直尺 | 外观* | 符合要求 | 42 | 4 |  |  |
| 333 |  | 尺面平面度 *（mm） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 42 | 4 |  |  |
| 334 |  | 弹性 | 普通钢直尺弯曲成半径为250 mm的圆弧，放开后，不应产生塑性变形 | 42 | 4 |  |  |
| 335 |  | 尺的端边、侧边直线度* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 42 | 4 |  |  |
| 336 |  | 尺的端边与侧边垂直度* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 42 | 4 |  |  |
| 337 |  | 侧边厚度 | 棉纤维钢尺（0.2～0.3）mm | 42 | 4 |  |  |
| 338 |  | 端边与侧边相交处圆弧半径* | 棉纤维钢尺新制造≤0.1mm，使用中≤0.2mm | 42 | 4 |  |  |
| 339 |  | 线纹宽度与宽度差 | （300～2000）mm规格线纹宽度（0.15～0.25）mm，线纹宽度差0.05mm | 42 | 4 |  |  |
| 340 |  | 示值误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 42 | 4 |  |  |
| 341 | 智能沥青针入度测定仪（含标准针3根） | 外观* | 符合要求 | 3 | 15 |  |  |
| 342 |  | 针连杆质量* | （47.50±0.05）g | 3 | 15 |  |  |
| 343 |  | 砝码质量* | （50.00±0.05）g | 3 | 15 |  |  |
| 344 |  | 针连杆及砝码总质量* | （97.50±0.05）g | 3 | 15 |  |  |
| 345 |  | 针入度值示值误差* | ±0.1 mm | 3 | 15 |  |  |
| 346 |  | 温控装置*（检校点：5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃） | 恒温水浴均匀性及波动性： ±0.1℃；平底皿温度波动性：±0.3℃（60s 内）；温度示值误差：±0.1℃ | 3 | 15 |  |  |
| 347 |  | 定时装置锁紧时长误差* | （5±0.1）s ，（60±0.1）s | 3 | 15 |  |  |
| 348 |  | 标准针外观编号* | 光洁平整无毛刺，针柄有唯一性编号 | 3 | 15 |  |  |
| 349 |  | 标准针尺寸* | 针体直径：（1.00～1.02）mm；针尖直径：（0.14～0.16）mm；针尖角度： 8°40'～9°40' | 3 | 15 |  |  |
| 350 |  | 标准针质量 | （2.50±0.05）g | 3 | 15 |  |  |
| 351 |  | 标准针圆锥体与圆柱体同轴度* | ≤0.20mm | 3 | 15 |  |  |
| 352 | 沥青软化点试验器 | 通用技术要求* | 符合要求 | 3 | 15 |  |  |
| 353 |  | 肩环支撑板与下支撑板上表面距离 | （25.00±0.40）mm | 3 | 15 |  |  |
| 354 |  | 下支撑板下表面距玻璃烧杯底部的距离 | （16.00±3.00）mm | 3 | 15 |  |  |
| 355 |  | 肩环几何尺寸* | 上口内径：（19.80±0.10）mm，下口内径：（15.90±0.10）mm，肩环高：（6.40±0.10）mm | 3 | 15 |  |  |
| 356 |  | 钢球直径* | （9.50～9.53）mm | 3 | 15 |  |  |
| 357 |  | 钢球质量* | （3.50±0.05）g | 3 | 15 |  |  |
| 358 |  | 钢球定位器定位孔直径* | （9.55～9.58）mm | 3 | 15 |  |  |
| 359 |  | 玻璃烧杯的尺寸及容积* | 容量：（800～1000）mL，深度：≥120mm，内径：≥85mm | 3 | 15 |  |  |
| 360 |  | 升温速率* | （5±0.5）℃/min | 3 | 15 |  |  |
| 361 |  | 软化点温度示值误差*（检校点：5℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、110℃、120℃） | ＜0.5℃ | 3 | 15 |  |  |
| 362 | 电脑低温沥青延伸度试验仪 | 外观及铭牌 | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 363 |  | 拉伸速率示值误差*(检校点：50mm/min、10mm/min) | 50mm/min±2.5mm/min，10mm/min±0.5mm/min | 3 | 23 |  |  |
| 364 |  | 拉伸速率示值重复性* | ≤5% | 3 | 23 |  |  |
| 365 |  | 拉伸装置示值误差* | 分度值≤1mm，±0.5mm | 3 | 23 |  |  |
| 366 |  | 拉伸装置摆动量* | ≤0.5mm | 3 | 23 |  |  |
| 367 |  | 水温变化量*（检校点：5℃、15℃、25℃、30℃） | ±0.5℃ | 3 | 23 |  |  |
| 368 |  | 试模尺寸 | 内腔总长：（75.0±0.5）mm；（最小）断面宽度：（10.0±0.1）mm；端模口宽度：（20.0±0.2）mm；内腔两半圆中心间距：（43.0±0.1）mm；厚度：（10.0±0.1）mm | 3 | 23 |  |  |
| 369 |  | 试模与底板表面粗糙度 | ≤Ra0.2μm | 3 | 23 |  |  |
| 370 | 恒温水浴 | 温度偏差（检校点：60℃、80℃） | ±1.0℃或满足试验要求 | 6 | 45 |  |  |
| 371 |  | 温度均匀度 | 0.5℃或满足试验要求 | 6 | 45 |  |  |
| 372 |  | 温度波动度 | 0.5℃或满足试验要求 | 6 | 45 |  |  |
| 373 |  | 安全性能 | 绝缘电阻≥20MΩ | 6 | 45 |  |  |
| 374 | 低温水浴 | 温度偏差（检校点：5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃） | ±1.0℃或满足试验要求 | 10 | 45 |  |  |
| 375 |  | 温度均匀度 | 0.5℃或满足试验要求 | 10 | 45 |  |  |
| 376 |  | 温度波动度 | 0.5℃或满足试验要求 | 10 | 45 |  |  |
| 377 |  | 安全性能 | 绝缘电阻≥20MΩ | 10 | 45 |  |  |
| 378 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 外观质量* | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 379 |  | 盛样瓶* | 外径：（64.0±1.2）mm，口径：（30.25～33.25）mm，高（139.7±1.5）mm，瓶身厚（2.4±0.3）mm，瓶口厚1.5mm | 3 | 23 |  |  |
| 380 |  | 升温时间* | ＜150min | 3 | 23 |  |  |
| 381 |  | 工作温度* | （163.0±0.5）℃ | 3 | 23 |  |  |
| 382 |  | 温度回升时间* | ＜15min | 3 | 23 |  |  |
| 383 |  | 控温范围* | 室温至200℃ | 3 | 23 |  |  |
| 384 |  | 转盘转速* | （15±0.2）r/min | 3 | 23 |  |  |
| 385 |  | 热空气喷入流量* | （4000±200）mL/min | 3 | 23 |  |  |
| 386 | 沥青混合料自动拌和机 | 外观* | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 387 |  | 运转安全性* | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 388 |  | 容积* | ≥10L，±1.5% | 3 | 23 |  |  |
| 389 |  | 转速* | 公转（45±5）r/min，自转（75±5）r/min，精度：±0.5% | 3 | 23 |  |  |
| 390 |  | 时间控制* | （1-999）s，精度：±0.5% | 3 | 23 |  |  |
| 391 |  | 温度控制*（检校点：140℃、160℃、170℃、180℃） | 室温至250℃，精度：±1℃ | 3 | 23 |  |  |
| 392 |  | 升温速度* | （40～250）℃加热时间≤30min | 3 | 23 |  |  |
| 393 | 马歇尔电动击实仪 | 外观* | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 394 |  | 运转状况* | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 395 |  | 击实头直径 | 标准：（98.5±0.1）mm；大型：（149.5±0.1）mm | 3 | 23 |  |  |
| 396 |  | 击实锤质量* | 标准：（4536±9）g；大型：（10210±10）g | 3 | 23 |  |  |
| 397 |  | 击实锤提升高度* | 标准：（457.2±1.5）mm；大型：（457.2±2.5）mm | 3 | 23 |  |  |
| 398 |  | 击实频率* | （60±5）次/min | 3 | 23 |  |  |
| 399 |  | 试模、套筒和底座尺寸* | 标准：试模内径（101.6±0.2）mm，高（87±0.2）mm；套筒内径（104.8±0.2）mm，高（70±0.2）mm；底座上表面直径（100.8±0.2）mm | 3 | 23 |  |  |
| 400 |  |  | 大型：试模内径（152.4±0.2）mm，试模高（115±0.2）mm；套筒内径（155.6±0.3）mm，高（83±0.2）mm，底座上表面直径（151.6±0.3）mm | 3 | 23 |  |  |
| 401 | 沥青混合料最大理论密度仪 | 通用技术要求* | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 402 |  | 负压容器的容积(根据设备类型选用其中一种） | A 类：耐压玻璃、塑料、金属罐＞2000mL | 3 | 23 |  |  |
| 403 |  |  | B 类：真空容量瓶＞2000mL | 3 | 23 |  |  |
| 404 |  | 负压容器的负压* | 3.7kPa±0.3kPa | 3 | 23 |  |  |
| 405 |  | 负压容器的负压达到稳定的时间* | ＜2min | 3 | 23 |  |  |
| 406 |  | 真空表的示值误差（可选）* | 量程（0～100）kPa，分度值≤5kPa，示值误差≤2.5kPa | 3 | 23 |  |  |
| 407 |  | 压力表的示值误差* | 量程（0～120）kPa，非水银表分度值 0.1kPa，示值误差 ≤0.2kPa，水银表分度值 1mmHg，示值误差≤2mmHg | 3 | 23 |  |  |
| 408 | 马歇尔稳定度试验仪 | 外观及常规检定* | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 409 |  | 动力源* | 不加荷：（50±2）mm/min；加荷：（50±5）mm/min | 3 | 23 |  |  |
| 410 |  | 加荷装置压头曲率半径* | 标准：（50.8±0.1）mm；大型：（76.2±0.1）mm | 3 | 23 |  |  |
| 411 |  | 钢球直径 | （16±0.05）mm | 3 | 23 |  |  |
| 412 |  | 整机性能要求 | 最大荷载不小于25kN，大型试验仪不小于，流值测量范围为0～10mm | 3 | 23 |  |  |
| 413 |  | 测力装置*（检校点：5kN、10kN、15kN、20kN、25kN） | 示值误差：±0.1kN，重复性：≤0.1kN | 3 | 23 |  |  |
| 414 |  | 流值测量装置* | 示值误差：±0.1mm，重复性：≤0.1mm | 3 | 23 |  |  |
| 415 |  | 绝缘电阻 | ＞2MΩ | 3 | 23 |  |  |
| 416 | 混合料离心式快速抽提仪 | 外观结构* | 符合要求 | 3 | 38 |  |  |
| 417 |  | 铭牌 | 符合要求 | 3 | 38 |  |  |
| 418 |  | 转速* | 准确度≤0.5 级，简易式≥3000r/min，自动式第一级≥5000r/min，第二级≥11000r/min | 3 | 38 |  |  |
| 419 | 沥青混合料车辙试样成型机 | 轮宽 | （300±10）mm | 3 | 38 |  |  |
| 420 |  | 碾压总荷载 | （9±0.5）kN | 3 | 38 |  |  |
| 421 |  | 试模尺寸 | 长（300±2）mm×宽（300±2）mm×厚（50±2）mm | 3 | 38 |  |  |
| 422 |  | 碾压轮温度 | （100±10）℃ | 3 | 38 |  |  |
| 423 | 全自动沥青混合料车辙试验机 | 恒温室温度（检校点：60℃） | 偏差：±1℃，均匀度：1℃，波动度：±1℃ | 3 | 23 |  |  |
| 424 |  | 试件工作表面温度（检校点：60℃） | 偏差：±0.5℃，波动度：±0.5℃ | 3 | 23 |  |  |
| 425 |  | 试验轮尺寸 | 外径（200±5）mm，宽度（50±1）mm，橡胶层厚度（15±1）mm | 3 | 23 |  |  |
| 426 |  | 60℃时橡胶国际硬度 | （78±2）IRHD | 3 | 23 |  |  |
| 427 |  | 行走距离 | （230±10）mm | 3 | 23 |  |  |
| 428 |  | 碾压速度 | （42±1）次/min | 3 | 23 |  |  |
| 429 |  | 60℃时试件接触压强 | （0.70±0.05）MPa | 3 | 23 |  |  |
| 430 |  | 变形装置 | （0-30）mm，±0.01mm | 3 | 23 |  |  |
| 431 | 滴定装置（滴定管） | 外观* | 符合要求，其中分度线宽度≤0.3mm，等待时间30s | 12 | 8 |  |  |
| 432 |  | 容量允差（mL）* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 12 | 8 |  |  |
| 433 |  | 流出时间（s）* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 12 | 8 |  |  |
| 434 | 量筒 | 外观* | 符合要求，其中分度线宽度≤0.5mm | 39 | 15 |  |  |
| 435 |  | 容量允差*（10mL检校点：5mL、10mL；25mL检校点：12.5mL、25mL；50mL检校点：25mL、50mL；100mL检校点：50mL、100mL；250mL检校点：125mL、250mL；500mL检校点：250mL、500mL；1000mL检校点：500mL、1000mL） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 39 | 15 |  |  |
| 436 | 容量瓶 | 外观* | 符合要求，其中分度线宽度≤0.4mm | 23 | 15 |  |  |
| 437 |  | 容量允差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 23 | 15 |  |  |
| 438 | 移液管 | 外观* | 符合要求，其中分度线宽度≤0.4mm | 33 | 15 |  |  |
| 439 |  | 容量允差（mL）*（检校点：1mL、5mL、10mL） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 33 | 15 |  |  |
| 440 |  | 流出时间（s）* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 33 | 15 |  |  |
| 441 | 玻璃温度计 | 通用技术要求 | 符合要求 | 58 | 23 |  |  |
| 442 |  | 示值稳定度 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 58 | 23 |  |  |
| 443 |  | 示值误差（检校点：50℃、75℃、100℃、120℃、130℃、140℃、150℃、200℃、250℃）根据实际情况选择检校点 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 58 | 23 |  |  |
| 444 | 竹节温度计 | 通用技术要求 | 符合要求 | 37 | 23 |  |  |
| 445 |  | 示值稳定度 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 37 | 23 |  |  |
| 446 |  | 示值误差（检校点：50℃、75℃、100℃、120℃、130℃、140℃、150℃、200℃、250℃）根据实际情况选择检校点 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 37 | 23 |  |  |
| 447 | 微机控制伺服电液万能试验机 | 通用技术要求 | 符合要求，其中安装水平度应＜0.2/1000，试验力保持时间＞30s，力值变动范围不应超过试验机最大力值的0.2% | 8 | 38 |  |  |
| 448 |  | — | 0.5 级 | 8 | 38 |  |  |
| 449 |  | 零点漂移* | ±0.5% | 8 | 38 |  |  |
| 450 |  | 零点相对误差 | ±0.25% | 8 | 38 |  |  |
| 451 |  | 示值相对误差*（检校点：100kN、200kN、400kN、600kN、800kN、1000kN） | ±0.5% | 8 | 38 |  |  |
| 452 |  | 示值重复性相对误差* | 0.5% | 8 | 38 |  |  |
| 453 |  | 进回程相对误差 | ±0.75% | 8 | 38 |  |  |
| 454 |  | 相对分辨力 | 0.25% | 8 | 38 |  |  |
| 455 |  | 同轴度最大允许值% | 12 | 8 | 38 |  |  |
| 456 |  | 应力（力）速率控制误差（检校点：5kN/s、10kN/s、15kN/s、20kN/s） | ±1% | 8 | 38 |  |  |
| 457 |  | 应力（力）保持误差 | ±1% | 8 | 38 |  |  |
| 458 |  | 应变（变形）速率控制误差（检校点：1mm/min、5mm/min） | ±1% | 8 | 38 |  |  |
| 459 |  | 应变（变形）保持误差 | ±1% | 8 | 38 |  |  |
| 460 | 微机控制全自动压力试验机 | 通用技术要求 | 符合要求，其中安装水平度应＜0.2/1000，试验力保持时间＞30s，力值变动范围不应超过试验机最大力值的0.2% | 8 | 38 |  |  |
| 461 |  | — | 0.5 级 | 8 | 38 |  |  |
| 462 |  | 零点漂移 | ±0.5% | 8 | 38 |  |  |
| 463 |  | 零点相对误差 | ±0.05% | 8 | 38 |  |  |
| 464 |  | 示值相对误差（检校点：200kN、400kN、800kN、1000kN、1200kN、1600kN、1800kN、2000kN） | ±0.5% | 8 | 38 |  |  |
| 465 |  | 示值重复性相对误差 | 0.5% | 8 | 38 |  |  |
| 466 |  | 进回程相对误差 | ±0.75% | 8 | 38 |  |  |
| 467 |  | 相对分辨力 | 0.25% | 8 | 38 |  |  |
| 468 |  | 位移示值相对误差 | ±0.5% | 8 | 38 |  |  |
| 469 |  | 噪声 | 最大力值≤1000kN 时≤75dB（A）；最大力值＞1000kN时≤80dB（A） | 8 | 38 |  |  |
| 470 |  | 力值速率（检校点：5kN/s、10kN/s、15kN/s、20kN/s、25kN/s） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 8 | 38 |  |  |
| 471 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 通用技术要求 | 符合要求，其中安装水平度应＜0.2/1000，试验力保持时间＞30s，力值变动范围不应超过试验机最大力值的0.2% | 7 | 38 |  |  |
| 472 |  | — | 0.5 级 | 7 | 38 |  |  |
| 473 |  | 零点漂移* | ±0.5% | 7 | 38 |  |  |
| 474 |  | 零点相对误差 | ±0.25% | 7 | 38 |  |  |
| 475 |  | 示值相对误差*（检校点：30kN、60kN、120kN、180kN、240kN、300kN）若未配置100kN万能试验机则增加10kN、20kN检校点 | ±0.5% | 7 | 38 |  |  |
| 476 |  | 示值重复性相对误差* | 0.5% | 7 | 38 |  |  |
| 477 |  | 进回程相对误差 | ±0.75% | 7 | 38 |  |  |
| 478 |  | 相对分辨力 | 0.25% | 7 | 38 |  |  |
| 479 |  | 同轴度最大允许值% | 12 | 7 | 38 |  |  |
| 480 |  | 应力（力）速率控制误差（检校点：0.83kN/s、2.0kN/s、5.0kN/s、10.0kN/s、15.0kN/s） | ±1% | 7 | 38 |  |  |
| 481 |  | 应力（力）保持误差 | ±1% | 7 | 38 |  |  |
| 482 |  | 应变（变形）速率控制误差（检校点：1mm/min、2.5mm/min、3mm/min、6mm/min、30mm/min） | ±1% | 7 | 38 |  |  |
| 483 |  | 应变（变形）保持误差 | ±1% | 7 | 38 |  |  |
| 484 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 通用技术要求 | 符合要求，其中安装水平度应＜0.2/1000，试验力保持时间＞30s，力值变动范围不应超过试验机最大力值的0.2% | 3 | 38 |  |  |
| 485 |  | — | 0.5 级 | 3 | 38 |  |  |
| 486 |  | 零点漂移* | ±0.5% | 3 | 38 |  |  |
| 487 |  | 零点相对误差 | ±0.25% | 3 | 38 |  |  |
| 488 |  | 示值相对误差*（检校点：10kN、20kN、40kN、60kN、80kN、100kN） | ±0.5% | 3 | 38 |  |  |
| 489 |  | 示值重复性相对误差* | 0.5% | 3 | 38 |  |  |
| 490 |  | 进回程相对误差 | ±0.75% | 3 | 38 |  |  |
| 491 |  | 相对分辨力 | 0.25% | 3 | 38 |  |  |
| 492 |  | 同轴度最大允许值% | 12 | 3 | 38 |  |  |
| 493 |  | 应力（力）速率控制误差（检校点：0.5kN/s、1.0kN/s、2.0kN/s） | ±1% | 3 | 38 |  |  |
| 494 |  | 应力（力）保持误差 | ±1% | 3 | 38 |  |  |
| 495 |  | 应变（变形）速率控制误差 | ±1% | 3 | 38 |  |  |
| 496 |  | 应变（变形）保持误差 | ±1% | 3 | 38 |  |  |
| 497 | 智能型三工位冷弯试验机 | 弯头直径（6-196） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 6 | 30 |  |  |
| 498 |  | 弯曲角度 | 正向弯曲90°，正向弯曲180°，反向弯曲20° | 6 | 30 |  |  |
| 499 |  | 角度示值误差 | 卧式试验机示值误差 MPE：±1%；立式试验机示值误差 MPE：±3% | 6 | 30 |  |  |
| 500 |  | 角度示值重复性误差 | 卧式试验机示值重复性：0.5%；立式试验机示值重复性：1.5% | 6 | 30 |  |  |
| 501 | 钢筋标距仪 | 外观和铭牌、标记点* | 符合要求 | 8 | 30 |  |  |
| 502 |  | 相邻标记点间距误差（检校点：5mm、10mm） | ±0.2mm | 8 | 30 |  |  |
| 503 |  | 最远标距误差 | ±1% | 8 | 30 |  |  |
| 504 |  | 最远标距重复性 | 变差系数不大于0.5% | 8 | 30 |  |  |
| 505 | 电子引伸计 | 通用技术要求 | 铭牌、外观与质量、显示与输出均符合要求 | 5 | 60 |  |  |
| 506 |  | 标距相对误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 60 |  |  |
| 507 |  | 分辨力* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 60 |  |  |
| 508 |  | 示值误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 60 |  |  |
| 509 |  | 回程相对误差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 5 | 60 |  |  |
| 510 | 钢筋称重测长仪 | 通用技术要求 | 铭牌、外观与质量 | 2 | 45 |  |  |
| 511 |  | 标准杆 | Φ20：长度600.14mm，质量1476g；Φ40：长度500.16mm，质量4925g | 2 | 45 |  |  |
| 512 |  | 测长示值误差 | 参照钢直尺测量长度误差 | 2 | 45 |  |  |
| 513 |  | 测重示值误差 | 参照电子天平测量误差 | 2 | 45 |  |  |
| 514 | 灌砂筒 | 储砂筒内径* | （200±1.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 515 |  | 储砂筒深* | （350±1.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 516 |  | 流砂孔直径* | （20±0.1）mm | 45 | 4 |  |  |
| 517 |  | 漏斗上口直径* | （20±0.1）mm | 45 | 4 |  |  |
| 518 |  | 漏斗下口直径* | （200±1.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 519 |  | 漏斗深* | （170±1.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 520 |  | 下缘直径* | （299.5～299.9）mm | 45 | 4 |  |  |
| 521 |  | 下缘厚度* | （5±0.3）mm | 45 | 4 |  |  |
| 522 |  | 标定罐内径* | （200±1.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 523 |  | 标定罐罐缘直径 | （300±1.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 524 |  | 标定罐深度* | （200±1.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 525 |  | 标定罐罐缘厚度 | （5±0.3）mm | 45 | 4 |  |  |
| 526 |  | 基板中孔直径* | （200±1.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 527 |  | 基板内边长 | （450±4）mm | 45 | 4 |  |  |
| 528 |  | 基板深度 | （60±0.8）mm | 45 | 4 |  |  |
| 529 |  | 基板凹槽直径* | （300.1～300.5）mm | 45 | 4 |  |  |
| 530 |  | 基板凹槽深度* | （2.5±0.2）mm | 45 | 4 |  |  |
| 531 |  | 基板底板厚度 | ≥5mm | 45 | 4 |  |  |
| 532 | （贝克曼梁）路面弯沉仪 | 外观* | 符合要求 | 7 | 23 |  |  |
| 533 |  | 弯沉指示器最大允许误差* | ±0.01mm | 7 | 23 |  |  |
| 534 |  | 杠杆比及误差* | 2：1，≤0.002 | 7 | 23 |  |  |
| 535 |  | 百分表 | 同百分表检校参数 | 7 | 23 |  |  |
| 536 |  | 测头尺寸*（长度、宽度、厚度） | 长度：（50±0.5）mm，（100±1.0）mm，（150±1.5）mm，（200±2.0）mm；宽度：（15±0.5）mm；厚度：（10±0.5）mm | 7 | 23 |  |  |
| 537 |  | 挠度* | ≤0.1mm | 7 | 23 |  |  |
| 538 | 沥青路面渗水试验仪 | 外观结构* | 符合要求 | 3 | 23 |  |  |
| 539 |  | 密封性* | 阀门关闭时，30min渗透量不大于2mL | 3 | 23 |  |  |
| 540 |  | 盛水量筒* | 内径：（50.5±0.25）mm；100mL～500mL刻度线间容积误差：（400±6）mL；0mL至盛水筒底座底面距离：（495±3）mm | 3 | 23 |  |  |
| 541 |  | 压重钢圈质量* | （2500±100）g（1/4圈） | 3 | 23 |  |  |
| 542 |  | 示值相对误差* | ±6% | 3 | 23 |  |  |
| 543 | 路面构造深度测定仪 | 量砂筒 | 内径：（20±0.05）mm；内边缘深度：（79.5±0.05）mm；壁厚：不小于3mm；容积：（25±0.15）mL | 3 | 75 |  |  |
| 544 |  | 推平板 | 直径（50±1）mm | 3 | 75 |  |  |
| 545 | 摆式摩擦系数测定仪 | 外观* | 符合要求 | 3 | 75 |  |  |
| 546 |  | 摆的总质量* | （1.50±0.03）kg | 3 | 75 |  |  |
| 547 |  | 摆动轴心距摆重心距离* | （410±5）mm | 3 | 75 |  |  |
| 548 |  | 橡胶片下端与摆动轴心距离* | （510±2）mm | 3 | 75 |  |  |
| 549 |  | 最大正向静压力* | 最大正向静压力（22.2±0.5）N，变形距离（4.0±0.1）mm | 3 | 75 |  |  |
| 550 |  | 滑溜块总重量* | 测定路面摩擦系数：（32±5）g；测量加速度磨光机试验后弧形试件抗滑值：（20±5）g | 3 | 75 |  |  |
| 551 |  | 橡胶片尺寸* | 测定路面摩擦系数：长（76.2±0.5）mm，宽（25.4±0.5）mm，厚（6.35±0.50）mm；测量加速磨光机试验后弧形试件抗滑值：长（31.50±0.50）mm，宽（25.40±0.50）mm，厚（6.35±0.50）mm | 3 | 75 |  |  |
| 552 |  | 橡胶片邵氏硬度 | （55±5）HA | 3 | 75 |  |  |
| 553 |  | 摆值重复性* | 标准差≤1.2BPN | 3 | 75 |  |  |
| 554 |  | 示值误差* | ±2.0BPN | 3 | 75 |  |  |
| 555 | 秒表 | 外观及工作正常性检查* | 符合要求 | 7 | 38 |  |  |
| 556 |  | 测量分辨力* | 多数一种分辨力：0.1s、0.01s或0.001s，少数两种分辨力0.01s和1s | 7 | 38 |  |  |
| 557 |  | 测量误差（检校点：10s、10min、1h、1d） | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 7 | 38 |  |  |
| 558 | 钢卷尺 | 外观和各部分相互作用* | 符合要求 | 7 | 8 |  |  |
| 559 |  | 线纹宽度（0.15～0.50）mm | Ⅰ级：≤线纹宽度的±20%；Ⅱ级：≤线纹宽度的±30% | 7 | 8 |  |  |
| 560 |  | 示值误差* | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 7 | 8 |  |  |
| 561 | 三米直尺（含塞尺） | 水准泡的长度 | 应≤中心划线之间的距离，尺身的两个水准气泡长度差应≤中心分划线之间距离的20%或±2mm | 6 | 15 |  |  |
| 562 |  | 工作面的直线度 | 在3m长度上：≤0.5mm | 6 | 15 |  |  |
| 563 |  | 上下工作面的平行度 | 在3m长度上：≤0.2mm | 6 | 15 |  |  |
| 564 |  | 水准器的零位误差 | ≤0.5mm | 6 | 15 |  |  |
| 565 |  | 楔形塞尺表面粗糙度 | ≤Ra1.6μm | 6 | 15 |  |  |
| 566 |  | 楔形塞尺测量面平面度 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 6 | 15 |  |  |
| 567 |  | 楔形塞尺示值误差 | 按计量溯源依据或确认依据要求来 | 6 | 15 |  |  |
| 568 | 回弹仪 | 标尺“100”刻度线位置* | 在刻线范围内（刻度宽0.4mm） | 19 | 8 |  |  |
| 569 |  | 指针长度* | （20.0±0.2）mm | 19 | 8 |  |  |
| 570 |  | 指针摩擦力* | （0.65±0.15）N | 19 | 8 |  |  |
| 571 |  | 弹击杆端部球面半径* | （25.0±1.0）mm | 19 | 8 |  |  |
| 572 |  | 弹击锤脱钩位置* | 标尺“100”刻度线，±0.2mm | 19 | 8 |  |  |
| 573 |  | 弹击拉簧刚度* | （785±30）N/m | 19 | 8 |  |  |
| 574 |  | 弹击拉簧工作长度* | （61.5±0.3）mm | 19 | 8 |  |  |
| 575 |  | 弹击拉簧拉伸长度* | （75.0±0.3）mm | 19 | 8 |  |  |
| 576 |  | 弹击锤起跳位置* | 标尺“0”处，（0～1）mm | 19 | 8 |  |  |
| 577 |  | 钢砧率定值* | 80±2 | 19 | 8 |  |  |
| 578 |  | 示值一致性* | 指针滑块刻线对应的标尺数值与数字式回弹仪差≤1，且两者的钢砧率定值均满足要求 | 19 | 8 |  |  |
| 579 | 钢砧 | 外观 | 符合要求 | 7 | 45 |  |  |
| 580 |  | 钢砧率定值* | 80±2 | 7 | 45 |  |  |
| 581 |  | 钢砧硬度 | HRC 60±2 | 7 | 45 |  |  |
| 582 |  | 钢砧质量 | 16.0kg，最大允许误差为（+0.3～-0.1）kg | 7 | 45 |  |  |
| 583 | 金刚石钻孔机 | 外观 | 符合要求 | 6 | 45 |  |  |
| 584 |  | 主轴径向跳动 | ≤0.5mm | 6 | 45 |  |  |
| 585 |  | 主轴与立柱的平行度（mm/500mm） | ≤0.2mm | 6 | 45 |  |  |
| 586 |  | 钻头刀口内径 | （50±1）mm，（100±1）mm，（150±1）mm | 6 | 45 |  |  |
| 587 | 混凝土碳化深度测量仪 | 零位误差 | 指针式和游标式：±0.5个分度值 | 6 | 45 |  |  |
| 588 |  | 示值变动性 | 指针式：±0.5个分度值；数显式：±1个分辨力 | 6 | 45 |  |  |
| 589 |  | 示值误差 | 0.01mm分辨力/0.02mm，分度值：±0.20mm；0.25mm分度值/分辨力，分度值：±0.25mm | 6 | 45 |  |  |
| 590 |  | 校对块高度 | （8±0.10）mm | 6 | 45 |  |  |
| 591 | 一体式钢筋检测仪 | 保护层厚度示值误差 | 当测量范围小于或等于50mm时为±1mm，大于 50mm时为±（1mm+3%H）。其中，H为保护层厚度的测量值，单位为毫米（mm） | 5 | 45 |  |  |
| 592 |  | 保护层厚度测量重复性 | ≤1mm | 5 | 45 |  |  |
| 593 |  | 标准棒直径(标准块） | 示值误差：±1个钢筋直径规格，测量重复性：≤2mm | 5 | 45 |  |  |
| 594 |  | 标准棒间距(标准块） | 示值误差：±2mm | 5 | 45 |  |  |
| 595 | 多通道超声基桩检测仪 | 通用技术要求* | 外观、显示、一般要求、铭牌均符合要求 | 4 | 75 |  |  |
| 596 |  | 声时测量精度* | 电信号测量：±0.5%；声信号测量：±1.0% | 4 | 75 |  |  |
| 597 |  | 幅值准确度* | ±3.0% | 4 | 75 |  |  |
| 598 |  | 接收系统频率响应* | 10kHz～250kHz频率范围内不均匀度≥12dB | 4 | 75 |  |  |
| 599 | 圆锥动力触探仪 | 外观、铭牌* | 符合要求 | 14 | 30 |  |  |
| 600 |  | — | 轻型 | 14 | 30 |  |  |
| 601 |  | 落锤质量（kg） | 10.0±0.2 | 14 | 30 |  |  |
| 602 |  | 落距（mm） | 500±20 | 14 | 30 |  |  |
| 603 |  | 截面积（cm2） | 12.6 | 14 | 30 |  |  |
| 604 |  | 探头高度（mm） | 60±5 | 14 | 30 |  |  |
| 605 |  | 探头锥角（°） | 60±1 | 14 | 30 |  |  |
| 606 |  | 探头直径（mm） | 40±2 | 14 | 30 |  |  |
| 607 | 锚杆拉拔仪 | 通用技术要求* | 符合要求 | 6 | 60 |  |  |
| 608 |  | 内泄漏油压示值相对误差* | 不大于5% | 6 | 60 |  |  |
| 609 |  | 拉拔力示值相对误差* | ±2.5%（仅限数字式） | 6 | 60 |  |  |
| 610 |  | 拉拔力测量重复性* | 实验标准偏差表示，不大于2.5% | 6 | 60 |  |  |
| 611 |  | 内插误差* | ±3%（仅限模拟式） | 6 | 60 |  |  |
| 612 | 路面平整度测定仪（八轮） | 外观* | 符合要求 | 2 | 38 |  |  |
| 613 |  | 静态示值误差* | ±1.0mm | 2 | 38 |  |  |
| 614 |  | 动态相对示值误差* | ±15% | 2 | 38 |  |  |
| 615 |  | 纵向测距相对示值误差* | ±1% | 2 | 38 |  |  |
| 616 |  | 平整度测量重复性* | ≤0.2mm | 2 | 38 |  |  |
| 617 | 插入式温度计 | 示值误差（检校点：100℃、120℃、130℃、140℃、150℃、200℃、250℃）根据实际情况选择检校点 | ±0.02℃～±5.0℃ | 3 | 75 |  |  |
| 618 | 沥青密度瓶 | 外观* | 符合要求 | 10 | 4 |  |  |
| 619 |  | 尺寸* | 瓶塞直径（24.0±2.0）mm，中心孔直（1.5±0.5）mm，瓶塞凹槽深（5.0±1.0）mm，瓶身高（70.0±1.5）mm | 10 | 4 |  |  |
| 620 |  | 容积* | （25.000±5.000）mL，赋值精度0.001g | 10 | 4 |  |  |
| 621 |  | 质量* | 整体质量≤40g，精确到 0.001g | 10 | 4 |  |  |
| 622 |  | 密合性* | 瓶塞和瓶口具有密合性，配合严密，无渗漏现象 | 10 | 4 |  |  |
| 623 | 混凝土维勃稠度仪 | 容器 | 内径（240±2）mm，高度（200±2）mm，壁厚≥3mm；内壁与底面的垂直度≤1.0mm；漏斗轴线与容器轴线同轴度≤2.0mm，滑杆轴线与容器轴线同轴度≤1.0mm | 1 | 23 |  |  |
| 624 |  | 圆盘 | 直径（230±2）mm，厚度（10±2）mm，圆盘工作面的平面度≤0.3mm，滑杆与与圆盘工作面垂直度≤1.0mm | 1 | 23 |  |  |
| 625 |  | 砝码直径 | （90±2）mm | 1 | 23 |  |  |
| 626 |  | 振动台 | 长（380±3）mm，宽（260±2）mm，台面与底座底面平行度≤1.0mm，台面垂直振幅（0.5±0.02）mm，台面水平振幅≤0.10mm，振动部分质量（33±2）kg，振动频率（50±2）Hz | 1 | 23 |  |  |
| 627 |  | 滑动部分总质量 | A 型（2750±20）g | 1 | 23 |  |  |
| 628 |  | 配重砝码质量 | B型配重砝码（7500±50）g，（8700±50）g | 1 | 23 |  |  |
| 629 |  | 噪声 | ＜65dB | 1 | 23 |  |  |
| 630 |  | 自动计时器测量误差 | ±1s | 1 | 23 |  |  |
| 631 | 碟式液限仪 | 外观* | 符合要求 | 2 | 38 |  |  |
| 632 |  | 铜碟和连接块质量之和 | （200±2）g | 2 | 38 |  |  |
| 633 |  | 坠击频率 | 120次/min | 2 | 38 |  |  |
| 634 | 容量筒 | 外观和铭牌* | 符合要求 | 53 | 20 |  |  |
| 635 |  | 筒体尺寸 | 内径、净高、壁厚、底厚按计量溯源依据或确认依据要求来 | 53 | 20 |  |  |
| 636 |  | 容积误差* | ±1% | 53 | 20 |  |  |
| 637 | 坍落度筒 | 测量标尺 | 零位（300.0±0.5）mm；示值误差：±0.3mm；对底板上表面的垂直度误差（0～300）mm 范围≤0.2mm | 17 | 23 |  |  |
| 638 |  | 平尺 | 平尺底面与底板上平面的平行度误差≤0.5mm | 17 | 23 |  |  |
| 639 |  | 坍落度筒 | 顶面内径（100±1）mm，底面内径（200±1）mm，高度（300±2）mm；筒壁壁厚：冲压≥1.5mm，铸造≥4mm；内壁表面粗糙度≤Ra3.2μm；顶面和底面平面度误差≤0.25mm；顶面和底面平行度误差≤0.25mm；顶面和底面中心与锥体轴线同轴度误差≤0.6mm | 17 | 23 |  |  |
| 640 |  | 底板 | 上表面粗糙度≤Ra6.3μm；上表面平面度≤0.5mm | 17 | 23 |  |  |
| 641 |  | 捣棒 | 直径（16.0±0.2）mm，长度（600±5）mm | 17 | 23 |  |  |
| 642 | 合计 |  |  | 小写： 元，大写： |  |  |  |

注：报价清单中加粗的计量溯源参数为我单位要求必须检定参数。

供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日

- 三、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

年    月    日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

- 2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替

- （二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                     （项目名称）      （项目编号）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证

授权代理人身份证

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年    月    日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 四、供应商证明材料

- （一）营业执照复印件

- 提供营业执照正本或副本

- （二）具有计量授权证书和实验室认可证书CNAS

- （提供相应证明文件，须附计量授权证书和实验室认可证书CNAS正副本）

- （三）业绩证明材料

- 近三年（2022年1月至2025年1月，以合同签订时间为准）至少有2个类似业绩（提供合同复印件）

- （四）承诺函

承诺函

（供应商名称）：

我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，决定参加该项目投标，我方在此承诺：

1、我方人员、设备等方面满足本采购项目服务要求；

2、投标有效期：自供应商提交报价文件截止之日起计算60日历天；

3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确；

4、我方所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）；

5、对未包含在我方实验室认可证书CNAS范围内的计量溯源参数，我方将采取分包的方式完成（分包单位须得到你方相关负责人认可，方可委托其检校），本次报价已包含分包部分费用，不再额外收取；

6、本采购项目的贵单位要求的检定参数均需由供应商独立完成并出具有效的检定/校准证书，否则我方无条件承担违约责任。

7、我方开展检定工作开展前须按照贵单位技术质量部和材料检测部相关要求开展仪器设备的检定/校准工作。

特此承诺！

供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日

- （五）供应商认为需要提供的其它资料

- （项目负责人证明文件复印件）