附件2：新标准沥青及沥青混合料检测设备技术要求
新标准沥青及沥青混合料检测设备技术要求
	序号
	使用地
	设备名称
	技术要求

	1
	母体试验室
	软化点试验仪
	符合JTG 3410-2025；
1.工控机软件，32位ARM处理器，进行绘图及数据处理，数据接口丰富， 具有过载保护器、RS232接口、网口等，面板带有USB接口，标配鼠标、 键盘。
2.采用最新标准规范要求，底部加热板加热方式，微电脑技术控制升温速 率可稳定在(5±0.5)℃/min。

3.数据管理软件，自动绘制温度-时间曲线图，自动计算平均值。

4.可过滤介质加热过程中产生的气泡对试验结果的影响。标配高纯度甘 油。
5.带有无极可调节磁力搅拌装置，可以实时显示转速xx转/分钟。

6.软件具有温度修正功能，并配有高精度温度计，用户可以定期进行温度 自校，保证温度显示与温度计测温一致。

7.具有高可靠性的软化点自动检测装置专利证书证明文件。

	2
	
	微粒子电荷试验装置
	符合JTG 3410-2025；
1.采用4.5英寸液晶触摸屏，试验数据查询方便。

2.支架带自动夹紧装置，可以上下移动升降架，高度可调；
3.具有电子定时装置，时间设定0-60分钟，计时分辨率0.1S;
4.电流设定0-65mA,电流分辨率0.1mA。

5. 自动停机，试验达到设定时间或设定电流自动试验结束。

	3
	
	薄膜烘箱
	符合JTG 3410-2025；
1.装有双重门的全不锈钢工作室，工作室内胆为304不锈钢材质，中央装 有双层玻璃窗。在室内装有照明灯，可以在测定进行时方便地从外面观  察工作室内温度计的读数。
2.采用F9000系列液晶显示高精度温控仪，确保满足试验规程要求的箱内 温度163℃±0.5℃。
3.采用90YY60/90JB100系列减速电机系统，满足试验所需的转盘转速的 要求。
4.加热装置装在工作室底部，采用空气自然对流法加热空气，通过上下和 背后的风道均匀加热工作室。
5.仪器带有计时装置，试验时间结束时带有蜂鸣器提醒功能

6.具有可延长沥青旋转烘箱加热器寿命的加热装置专利证书证明文件。

	4
	
	抽提仪
	符合JTG 3410-2025；
1.采用加厚铝合金容器经抛光成型，配不锈钢离心轴及机壳，使得仪器表 面光洁度极高，永不生锈。
2.采用精密机械加工技术，试样容器、离心分离器加工精密，经过平衡校 正，运转平衡稳定，沥青分离速度快。
3.仪器定时采用数字显示，直观性强，无极加速启动，保证仪器平稳运行

	5
	
	标准击实仪(标准)
	符合JTG 3410-2025；
1.由机械传动与控制仪表两部分组成，机械传动机构为电机、减速机、链 条驱动。
2.采用YL7124系列双值电容电动机，升降工作稳定可靠。

3.电路控制采用美国爱特梅尔公司ATtiny2313单片机微处理器，3×0.8 数字显示器，可预置计数器，计数值可在(0～999)次范围内任意选择， 可按事先设定的击实次数自动击实，自动停止，自动切断电源，并关闭 电机，可保证停在方便提锤装卸的位置。
4.具有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。

5.设计有人性化的手动提锤功能。

6.标配了新标准要求的垫块、金属块。

	6
	项目驻地
	软化点试验仪
	符合JTG 3410-2025；
1.采用步进电机驱动磁力搅拌器，调速平稳准确，实时显示转速(r/min)。 带有无极可调节磁力搅拌装置，方便实时调整搅拌速度，保证浴液的温   度均匀性。
2.采用底部加热板加热方式，微电脑技术控制升温速率可稳定在(5±

0.5)℃/min。
3、通过光电检测技术实现落球自动检测、自动记录，无需人工操作。

4、设备自带试件架设计有稳固站立结构，无论是放置在桌面，还是其他 平整放置面，均能保持直立状态，不会发生倾倒。

	7
	
	微粒子电荷试验装置
	符合JTG 3410-2025；
1.计时时间：30min

2.电极板尺寸：100×25×1mm
3.试验电压：0-30V
4.电源电压：AC220V～50Hz

5.额定总功率：100W
6.计时精度：0.1s
7.外形尺寸：200×200×120mm

	8
	
	薄膜烘箱
	符合JTG 3410-2025；
1.额定功率：3kw,电压：220V,频率：50HZ

2.工作室温度：163℃±0.5

3. 自控灵敏度：±0.5℃
4.试品转盘转速：5.5r/min
5.工作室尺寸：440×405×465mm

	9
	
	抽提仪
	符合JTG 3410-2025；
1.料碗容量：1500g/3000g

2.电机功率：1000W
3.电压：220V
4.离心转速：最大转速不小于3600r/min,连续可调

5.锅内径：270±5mm
6.离心分离器外形尺寸：直径310mm*高90mm

	10
	
	标准击实仪(标准)
	符合JTG 3410-2025；
1.刚性框架：采用冷轧钢板焊接框架+加强筋设计，设备整体刚性强，有 效减少晃动。

2.无需计数器：伺服系统内置编码器自动计数，无需额外安装机械计数器 或光电传感器，彻底避免传统计数器在高频振动下易损坏、计数偏差等  问题。
3.精准控制：伺服系统具备毫秒级响应与闭环调节能力，精准控制落高一 致性、频率稳定性、启停平稳性。
4.快速装模：试模卡扣采用快速锁紧结构，装模定位偏差≤2mm,适配 Φ101.6mm标准试件，装拆便捷高效。






