附件
调研答复函
四川济通工程试验检测有限公司： 
我方已仔细研读桥隧监测设备采购、系统安装调试及监测设备运维劳务合作最高限价的市场调研公告全部内容，并已按照该文件规定核实，具体报价见下表。
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	单位
	单价
报价（元）
	可以用到的
专业

	1
	环境温湿度计
	温度量程：-30～+70℃；温度精度：≤±0.5℃；温度分辨力：≤0.1℃；相对湿度量程：0～100%RH（非凝露）；湿度精度：≤±2%RH
	台
	
	桥梁
	隧道

	2
	温度计
	埋入式结构温度计；量程：-30℃~+100℃；精度：≤±0.5℃
	支
	
	桥梁
	隧道

	3
	结冰传感器
	测量距离：0～16m；测量精度：≤±0.1mm
	台
	
	桥梁
	

	4
	高清球形摄像机（4G）
	传输方式：4G无线网络；像素：≥400万；帧率：≥25FPS；动态范围：≥55dB；具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换、防护罩、自带内存卡（视频数据存储能力不小于30天）；具备水平0°～350°、垂直15°～-90°旋转功能
	台
	
	桥梁
	隧道

	5
	高清球形摄像机
	像素：≥400万；帧率：≥25FPS；动态范围：≥55dB；具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换、防护罩；具备水平0°～350°、垂直15°～-90°旋转功能
	台
	
	桥梁
	隧道

	6
	动态称重系统
	整车称重误差：≤10%；荷载能力（单轴）：≥15吨；过载能力（单轴）：≥200%；车速范围：10～200km/h；车速误差：≤±2km/h；传感器布设尺寸应覆盖车道宽度；具备数据自动采集功能，现场单车荷载数据存储能力不少于90d，视频数据存储能力不少于30d
	车道
	
	桥梁
	

	7
	车辆抓拍系统
	线圈触发车辆捕获率≥99%，视频触发车辆捕获率≥95%；车流量统计准确性：≥95%；含视频抓拍系统、立杆、高清球形摄像机、采集仪等
	套
	
	桥梁
	

	8
	水位计
	量程：≥40m；精度：≤10mm
	台
	
	桥梁
	

	9
	翻斗式雨量计
	量程：≥4mm/min；精度：≤±4%；分辨力：≤0.1mm
	台
	
	桥梁
	隧道

	10
	压电式雨量计
	量程：≥4mm/min；精度：≤±4%；分辨力：≤0.1mm
	台
	
	桥梁
	隧道

	11
	地震动监测仪
	量程：≥±2.0g；灵敏度：≥2.5V/g；横向灵敏度比 ：≤1%；动态范围：≥120dB；线性度误差：≤1%；频率响应：0～80Hz
	台
	
	桥梁
	隧道

	12
	地震动监测仪（一体式）
	量程：≥±2.0g；灵敏度：≥2.5V/g；横向灵敏度比 ：≤1%；动态范围：≥120dB；线性度误差：≤1%；频率响应：0～80Hz
	台
	
	桥梁
	隧道

	13
	三向超声风速仪
	测量参数：三个正交方向的风速和风向；风速量程：≥40m/s；风速精度：≤0.3m/s；风向水平测量范围0～359.9°，俯仰测量范围-60°～+60°；风向精度：≤±2°（风速低于30m/s），±5°（风速高于30m/s）；风向分辨力：≤0.1°
	台
	
	桥梁
	

	14
	机械式风速仪
	测量参数：水平风速、风向；风速精度≤±0.3m/s，风速量程：≥60m/s；风向精度≤±3°，风向测量范围0～359.9°
	台
	
	桥梁
	隧道

	15
	压力变送器
	量程：1～5m（可选）；精度：≤2mm；稳定性：≤0.1%URL（量程上限）10年；带表显功能
	台
	
	桥梁
	

	16
	角反射器
	毫米波雷达测量仪配套角反射器
	个
	
	桥梁
	隧道

	17
	毫米波雷达挠度测量仪
	测量距离：≥600m；精度：≤0.1mm；水平波束宽度≥40°，俯仰波束宽度≥10°
	台
	
	桥梁
	隧道

	18
	机器视觉靶标
	机器视觉测量仪配套靶标
	个
	
	桥梁
	隧道

	19
	机器视觉测量仪
	最大测量距离：≥400m；采样频率：≥20Hz；精度：≤±1/50000（测距）；分辨率：≤1/100000 FOV（视场范围）；测量方向：竖向与横向
	台
	
	桥梁
	隧道

	20
	拉绳位移计
	量程：500～1000mm（可定制）；精度：≤±0.5%FS；分辨力：≤0.1mm
	台
	
	桥梁
	

	21
	顶杆位移计
	量程：30～50mm（可定制）；精度：≤±0.5%FS；分辨力：≤0.01mm
	台
	
	桥梁
	

	22
	北斗
	水平方向精度≤2.5mm+0.5ppm，垂直方向精度≤5mm+0.5ppm；星频：单北斗；符合GB/T 39410要求
	台
	
	桥梁
	隧道

	23
	激光测距仪
	量程：0.2m～50m；分辨率：≤0.1mm；测量精度：≤±1mm+20ppm
	台
	
	桥梁
	隧道

	24
	电涡流动挠度仪
	非接触式测量、张力自动调节；量程：≥25mm；精度：≤±1%；分辨力：≤0.01mm
	套
	
	桥梁
	

	25
	电阻式应变计
	量程：≥±1000με；分辨力：≤1με；线性度：≤1％
	支
	
	桥梁
	隧道

	26
	光纤光栅应变计
	量程：≥±1000με；分辨力：≤1με；线性度：≤1％
	支
	
	桥梁
	隧道

	27
	毫米波雷达索力测量仪
	采样频率≥50Hz,测量距离≥100m（拉索直径≥150mm）
	台
	
	桥梁
	隧道

	28
	加速度索力计
	量程≥±5g；灵敏度：≥2.5V/g；横向灵敏度比：≤5%；频率响应：0～100Hz
	台
	
	桥梁
	

	29
	磁通量索力计
	测量范围：0～屈服应力；测量误差：≤5%FS；安装前标定
	台
	
	桥梁
	

	30
	双轴倾角计
	量程：≥±5°；精度：≤0.02°；分辨力：≤0.001°；低功耗无线传感设备，内置锂电池；无线组网/通讯协议：自适应组网/LoRa/LTE-Cat1
	台
	
	桥梁
	隧道

	31
	加速度计（单向）
	量程：≥±2.0g；灵敏度：≥2.5V/g；分辨力：≤1×10-5g；频响范围：0～100Hz；动态范围：≥120db；横向灵敏度比 ：≤5%
	台
	
	桥梁
	隧道

	32
	裂缝计
	量程：≥10mm；分辨力：≤0.01mm；精度：≤±0.02mm
	支
	
	桥梁
	隧道

	33
	涂层传感器
	精度：≤0.1mm，工作温度：-10℃～80℃
	台
	
	桥梁
	

	34
	流速仪
	量程：≥15m/s；分辨力：≤0.01mm；精度：≤±2.5%FS
	台
	
	桥梁
	

	35
	一体式气象监测站
	能见度：测量范围10~2000m，精度≤±10%（≤1500m）/≤±20%（＞1500m），分辨力≤1m；气温：测量范围-40~60℃（可扩展到-50℃~80℃），精度≤±0.2℃，分辨力≤0.1℃；相对湿度：测量范围0~100%RH，精度≤±2.0%RH（≤80%RH）/≤±4.0%RH（＞80%RH），分辨力≤1%RH；风速：测量范围0~60m/s，精度≤±0.2m/s（0~15m/s）/≤±0.3m/s（＞15m/s），分辨力≤0.1m/s；风向：测量范围0~360°，精度≤±2°，分辨力≤1°；降水：测量范围0~4mm/min，精度≤±0.4mm/min，分辨力≤0.1m
	套
	
	
	隧道

	36
	光栅阵列式应变传感光缆
	波长范围：1527~1568 nm；波长分辨率：≤1pm；定点间距：≤2m；测量精度：≤0.02 mm@2 m
	米
	
	
	隧道

	37
	光纤光栅渗压计
	量程：0.35、0.5、0.7、1.0MPa（可选）；精度：≤0.5%F.S；分辨力：≤0.025%F.S；过载范围：≥50%
	台
	
	
	隧道

	38
	渗压计
	量程：0.35、0.5、0.7、1.0MPa（可选）；精度：≤0.5%F.S；分辨力：≤0.025%F.S；过载范围：≥50%
	台
	
	
	隧道

	39
	隧道衬砌三维变形安全监测仪
	包含安全监测仪、控制机柜、和通信及辅助设备，量程（@100klx）:90m@10%反射率，130m@20%反射率，260m80%反射率;测距随机误差:lσ（@20m）≤2cm，1σ（@0.2~1 m）≤3 cm；角度随机误差:10<0.1°
	台
	
	
	隧道

	40
	激光断面监测仪
	测距范围：0.2~50m；测距精度：≤±1mm；测角范围：30~330°；测角精度：≤0.1°
	台
	
	
	隧道

	41
	激光收敛计
	测距范围：0.2m～40m；测距精度：≤±1mm；分辨率：≤0.1mm
	台
	
	
	隧道

	42
	流量计
	流速测量范围：0.05-20m/s；流速测量精度：≤0.01m/s；水位测量范围：0.15-4m；水位测量精度：≤0.05mm
	台
	
	
	隧道

	43
	多点位移计
	量程：≥50mm；精度：≤±0.5mm；分辨力：≤0.01%FS；测点数：3
	台
	
	
	隧道

	44
	多点位移计采集仪
	多点位移计配套采集仪
	台
	
	
	隧道

	45
	静态信号采集仪
	数字信号：RS232/485；电流信号：4mA～20mA；电压信号：-5～﹢5V；频率信号：支持；精度（频率信号）：≤0.1Hz；分辨力（A/D位数）：≥16位；支持远程配置，满足项目各类静态传感器数据采集的需求；通道数：≥8通道
	台
	
	桥梁
	隧道

	46
	动态信号采集仪（≥4通道）
	电流信号：4mA～20mA，精度≤±0.3%FS；电压信号：-5～﹢5V，精度≤±0.3%FS；分辨力（A/D位数）：≥24位；具备滤波、降噪功能；采样频率10～50Hz，支持远程配置，满足本项目动态传感器数据采集要求；通讯方式：4G/RJ45；通道数：≥4通道
	台
	
	桥梁
	隧道

	47
	动态信号采集仪（≥8通道）
	电流信号：4mA～20mA，精度≤±0.3%FS；电压信号：-5～﹢5V，精度≤±0.3%FS；分辨力（A/D位数）：≥24位；具备滤波、降噪功能；采样频率10～50Hz，支持远程配置，满足本项目动态传感器数据采集要求；通讯方式：4G/RJ45；通道数：≥8通道
	台
	
	桥梁
	隧道

	48
	动态信号采集仪（≥16通道）
	电流信号：4mA～20mA，精度≤±0.3%FS；电压信号：-5～﹢5V，精度≤±0.3%FS；分辨力（A/D位数）：≥24位；具备滤波、降噪功能；采样频率10～50Hz，支持远程配置，满足本项目动态传感器数据采集要求；通讯方式：4G/RJ45；通道数：≥16通道
	台
	
	桥梁
	隧道

	49
	无线智能采集组网系统
	无线数据采集及组网设备；电流：≤100uA（待机）/300mA（工作最大）/100mA（工作平均）；电压：≤3.6V；功耗：≤800mW；防护等级不低于IP66；无线组网/通讯协议：自适应组网/LoRa
	台
	
	桥梁
	隧道

	50
	智能传输节点
	电流：≤5uA（待机）/ 100mA（工作最大）/ 30mA（工作平均）；电压：3.0~5.5V；防水防尘：≥IP67；电池容量：≥19000mAH；RS485传输距离：≥100m；RS485波特率：1200~115200bps；采样模式：支持静态、动态采样
	台
	
	桥梁
	隧道

	51
	光纤光栅解调仪
	扫描频率：≥50Hz；波长分辨力：≤1pm；波长范围：1525～1565nm；动态范围：≥35dB；通道数：≥16通道
	台
	
	桥梁
	隧道

	52
	光栅阵列式应变传感解调仪（4通道）
	测量长度：≥传感5km+传输5km；空间分辨力：≥1m；量程：≥±2000με；精度：≤1‰FS；通道数：≥4
	台
	
	
	隧道

	53
	光栅阵列式应变传感解调仪（8通道）
	通道数：≥8
	台
	
	桥梁
	隧道

	54
	光栅阵列式应变传感解调仪（16通道）
	通道数：≥16
	台
	
	桥梁
	隧道

	55
	光栅阵列式应变传感解调仪（32通道）
	通道数：≥32
	台
	
	桥梁
	隧道

	56
	涂层传感器数据采集仪
	输出电压：0～32V；输出电流：0～5A；模拟输入分辨率：16-bit
	台
	
	桥梁
	

	57
	磁弹仪
	电源：AC220N，数据传输方式：网口，含安装配件
	台
	
	桥梁
	

	58
	磁通量索力计集成箱
	磁通量索力计配套集成箱；≥4通道；含安装配件、固定支架
	台
	
	桥梁
	

	59
	风速风向专用采集仪
	通道数量≥2，支持485信号动态采集（≥10Hz）
	台
	
	桥梁
	隧道

	60
	智能边缘计算网关
	CPU不低于4核，内存≥16G，存储≥2T（SSD）；支持物联网设备与监测云平台之间的数据加密传输和交互；支持物联网设备的远程管理与控制，包括采集工作模式和采样频率管理、设备参数配置更新等；支持数据清洗、过滤、聚合等数据预处理，支持数据处理逻辑自定义，提供数据分析和挖掘能力
	台
	
	桥梁
	隧道

	61
	智能视频网关
	CPU不低于2核，内存≥8G，存储≥512G（SSD）；接入数量≥8路；提供视频本地管理功能，如视频预览、视频回放、云台控制、预置点控制等；支持客户端与现场设备的点对点音视频流传输，节约网络带宽，降低播放延时；具备远端维护能力，实现及时响应
	台
	
	桥梁
	隧道

	62
	太阳能供电系统（不含电池）
	含双电源转换器、太阳能板等，太阳能板额定功率≥30W
	套
	
	桥梁
	隧道

	63
	太阳能供电系统
	含电池、电池箱、双电源转换器、太阳能板等，电池容量≥100Ah，太阳能板额定功率≥200W
	套
	
	桥梁
	隧道

	64
	太阳能供电系统（机器视觉测量仪专用）
	含电池、电池箱、双电源转换器、太阳能板等，电池容量≥200Ah，太阳能板额定功率≥300W
	套
	
	桥梁
	隧道

	65
	云端数据处理服务器
	CPU：≥48核，≥2.60GHz；内存：≥96G；磁盘：≥2T；网络带宽：≥10M；满足本项目云端数据处理、分析需求
	台
	
	桥梁
	隧道

	66
	云端数据库服务器
	CPU：≥8核，≥2.10GHz；内存：≥16G；磁盘：≥10T；满足本项目云端数据管理、存储需求
	台
	
	桥梁
	隧道

	67
	智能PDU
	≥3路（独立控制，可扩展），4G接口，远程控制，超压、超流、超温报警，电压、电流、功率、电能显示
	个
	
	桥梁
	隧道

	68
	防雷器
	标称放电电流In（8/20μs）：20 kA；最大放电电流Imax（8/20μs）：40 kA
	个
	
	桥梁
	隧道

	69
	信号防雷器
	RS422/485接口，标称放电电流5kA，响应时间≤1ns
	个
	
	桥梁
	隧道

	70
	断路器
	极数：2P；额定电压：230/400 V AC；额定电流：6～63 A
	个
	
	桥梁
	隧道

	71
	工业级路由器
	LAN输出口：千兆网口；WAN口类型：电口；RJ45口≥4
	台
	
	桥梁
	隧道

	72
	无线路由器
	LAN输出口：千兆网口；WAN口类型：电口；RJ45口≥4；支持网络自动切换
	台
	
	桥梁
	隧道

	73
	三层网管交换机
	2个千兆光口；8个千兆电口
	台
	
	桥梁
	隧道

	74
	光纤收发器
	1光口，1电口
	对
	
	桥梁
	隧道

	75
	硬盘录像机（4路，含4T硬盘）
	4路，含4T硬盘
	台
	
	桥梁
	隧道

	76
	硬盘录像机（16路，含8T硬盘）
	16 路，含 8T 硬盘
	台
	
	
	隧道

	77
	信号转换器
	HART协议转MODBUS协议；4通道；含供电模块
	个
	
	桥梁
	隧道

	78
	UPS
	容量：≥5400Wh；延时：≥24小时；含电池柜及16个蓄电池
	台
	
	桥梁
	隧道

	79
	一体化户外机柜
	防护等级不低于IP56；含接地端子、安装导轨、温控风扇、理线器；具有温控功能
	套
	
	桥梁
	隧道

	80
	视频设备箱
	防护等级不低于IP56，含抱箍、接地端子、模数化插座
	套
	
	桥梁
	隧道

	81
	防水机箱
	防护等级不低于IP56，含接地端子、模数化插座
	套
	
	桥梁
	隧道

	82
	隧道Ⅰ型设备箱
	防护等级不低于IP56，含接地端子、安装导轨，规格50cm×40cmm×30cm（可定制）
	台
	
	
	隧道

	83
	隧道Ⅱ型设备箱
	防护等级不低于IP56，含接地端子、安装导轨，规格100cm×60cmm×50cm（可定制）、具有温控功能
	台
	
	
	隧道

	84
	压力变送器储液罐
	压力变送器配套附件
	台
	
	桥梁
	隧道

	85
	通液管
	规格15*12，PE水管，包含各类阀门，三通等配件
	米
	
	桥梁
	隧道

	86
	通气管
	PE 2分管
	米
	
	桥梁
	隧道

	87
	传感器保护罩
	不锈钢材质，σ≥1mm，带防水束口
	套
	
	桥梁
	隧道

	88
	自动化传感器保护罩
	可实现保护罩的自动开合
	套
	
	
	隧道

	89
	传感器安装支架
	不锈钢材质，σ≥1mm
	套
	
	桥梁
	隧道

	90
	摄像机安装支架、立杆及底座
	含避雷针、引下线等
	套
	
	桥梁
	隧道

	91
	雨量计安装立杆及底座
	不锈钢材质，按图制作
	套
	
	桥梁
	隧道

	92
	GNSS安装立柱
	不锈钢材质，按图制作
	套
	
	桥梁
	隧道

	93
	风速仪安装立杆
	风速仪定制立杆
	套
	
	桥梁
	隧道

	94
	流量计安装立杆
	流量计配套定制立杆
	套
	
	
	隧道

	95
	气象监测站安装立杆及底座
	洞外气象监测站的安装，含避雷针、下引线等
	套
	
	
	隧道

	96
	电力线缆 YJV 3×2.5
	YJV 3×2.5
	米
	
	桥梁
	隧道

	97
	电力线缆 YJV22-ZR-06/1KV 3×4
	YJV22-ZR-06/1KV 3×4
	米
	
	
	隧道

	98
	电力线缆 YJV22-ZR-06/1KV 3×6
	YJV22-ZR-06/1KV 3×6
	米
	
	
	隧道

	99
	电力线缆 RVV 3×10
	RVV 3×10
	米
	
	桥梁
	隧道

	100
	电力线缆
	RVV 2×1.0
	米
	
	桥梁
	隧道

	101
	信号屏蔽线缆 RVSP 4×0.75
	RVSP 4×0.75
	米
	
	桥梁
	隧道

	102
	信号屏蔽线缆 RVVP 8×1.0
	RVVP 8×1.0
	米
	
	桥梁
	隧道

	103
	同轴线缆
	STYV-1
	米
	
	桥梁
	隧道

	104
	光缆（4芯）
	GYTA53-4B1
	米
	
	桥梁
	隧道

	105
	光缆（12芯）
	GYTA53-12B1（12芯）
	米
	
	
	隧道

	106
	光纤光栅应变计专用光缆
	GYTA53-1B1
	米
	
	桥梁
	隧道

	107
	桥架
	镀锌金属桥架，规格100mm×50mm×1.2mm
	米
	
	桥梁
	隧道

	108
	PE管
	规格DN32mm，含接头等配件
	米
	
	桥梁
	隧道

	109
	PE穿线管
	φ25
	米
	
	桥梁
	隧道

	110
	PVC管
	DN20mm
	米
	
	桥梁
	隧道

	111
	不锈钢软管
	304不锈钢，4分软管
	米
	
	桥梁
	隧道

	112
	镀锌钢管
	Φ30
	米
	
	桥梁
	隧道

	113
	辅材（中小桥/中小隧）
	含超六类网线、尾纤、膨胀螺丝、卡扣、结构胶、油漆等耗材
	项
	
	桥梁
	隧道

	114
	辅材（大桥/长隧）
	延时≥24小时，含电池柜及电池
	
	
	桥梁
	隧道

	115
	监测设备防水二维码设置
	哑银PET材质
	个
	
	桥梁
	隧道

	116
	枪式摄像机
	像素≥400万，帧率≥25FPS
	台
	
	桥梁
	隧道

	117
	两向超声风速仪
	风速精度≤±0.3m/s，其他参数详见设计说明
	台
	
	
	隧道

	118
	工业级二层交换机
	≥2个千兆光接口，≥4个10/100/1000M自适应电口
	台
	
	
	隧道

	119
	监测Ⅰ型设备箱
	防护等级不低于IP56，含接地端子、安装导轨，规格50cm×40cmm×30cm（可定制）
	台
	
	
	隧道

	120
	监测Ⅱ型设备箱
	防护等级不低于IP56，含接地端子、安装导轨，规格100cm×60cmm×50cm（可定制）
	台
	
	
	隧道

	121
	EPS
	
	台
	
	
	隧道

	122
	光缆分线盒
	定制，防护等级不低于IP56
	台
	
	
	隧道

	123
	机器视觉测量仪安装立杆
	不锈钢材质，按图制作
	个
	
	
	隧道

	124
	硬盘录像机（8路，含16T硬盘）
	8路，含16T硬盘
	个
	
	
	隧道

	125
	光缆（2芯）
	GYTA53-2B1
	米
	
	
	隧道

	126
	电力线缆 YJV 3×4
	YJV 3×4
	米
	
	
	隧道

	127
	电力线缆 RVV 2×1.0
	RVV 2×1.0
	米
	
	
	隧道

	129
	电力线缆 YJV 3×10
	 YJV 3×10
	[bookmark: _GoBack]米
	
	
	隧道

	130
	振弦式应变计
	量程：≥±3000με；分辨力：≤1με；线性度：≤1％
	支
	
	桥梁
	隧道

	131
	振弦信号采集仪
	配套振弦式应变计，通道数≥16
	台
	
	桥梁
	隧道

	132
	用户界面工作站
	-
	台
	
	桥梁
	隧道

	133
	光猫
	-
	台
	
	桥梁
	隧道

	134
	光缆（48芯）
	GYTA53-48B1.3
	米
	
	桥梁
	隧道

	135
	辅材（光纤）
	应变光纤安装辅材
	套
	
	桥梁
	隧道

	136
	光纤光栅位移计
	量程：500～1000mm（可定制）；精度：≤±0.5%FS；分辨力：≤0.1mm
	套
	
	桥梁
	隧道

	137
	多点式热敏电阻式温湿度传感器
	温度量程：-30~+70℃；温度精度：≤±0.5℃；温度分辨力：≤0.1℃；相对湿度量程：0~100%RH（非凝露）；相对湿度精度：≤±2%RH
	套
	
	桥梁
	隧道

	138
	水位水温计及防水防污夜视摄像头
	水温计+防污摄像头
	套
	
	
	隧道

	139
	磁致式沉降仪
	测量范围:0~1000mm:灵敏度:≤0.01mm:测量精度:0.1%F.S;工作范围:-40°C~80°C:温度灵敏度:±0.1°C:温度修正:自动补偿:输出信号:RS485;材料:不锈钢:耐水压:≥1MPa
	米
	
	
	隧道

	140
	磁致式沉降仪配套采集仪
	配套磁致式沉降仪
	套
	
	
	隧道



后附资格要求资料并加盖公章。


          供应商名称：          （盖公章）
联系电话：
日期：    年    月    日
